## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
22.09.2022 | OOM201 | V 122751 | 16645 | 345 | 16369 | 345 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122752 | 16076 | 346 | 16980 | 347 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122753 | 15616 | 348 | 16734 | 347 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122754 | 16080 | 349 | 16641 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122755 | 17288 | 345 | 17203 | 346 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122756 | 16738 | 346 | 15483 | 346 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122757 | 16379 | 349 | 15403 | 348 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122758 | 16233 | 349 | 16859 | 347 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122759 | 17015 | 350 | 17058 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122760 | 16518 | 348 | 16524 | 348 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122761 | 16283 | 349 | 16190 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122762 | 16780 | 349 | 16590 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122763 | 16668 | 350 | 17523 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122764 | 15767 | 349 | 16272 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122765 | 16166 | 350 | 16597 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122766 | 16913 | 349 | 16359 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122767 | 16442 | 349 | 17529 | 348 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122768 | 15632 | 347 | 16471 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122769 | 16518 | 349 | 15582 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122770 | 15206 | 349 | 15519 | 345 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122771 | 15930 | 346 | 15407 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122772 | 15677 | 347 | 15752 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122773 | 18741 | 349 | 18165 | 346 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122774 | 18265 | 344 | 17776 | 345 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122775 | 18269 | 349 | 17096 | 342 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122776 | 18181 | 346 | 18402 | 345 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122777 | 17734 | 345 | 16475 | 345 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122778 | 17766 | 349 | 17726 | 346 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122779 | 18644 | 344 | 18876 | 345 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122780 | 18255 | 350 | 18447 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122781 | 17455 | 341 | 17793 | 348 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122782 | 18182 | 341 | 18911 | 340 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122783 | 17908 | 350 | 17516 | 342 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122784 | 16675 | 344 | 17810 | 338 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122785 | 17819 | 345 | 17900 | 340 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122786 | 18451 | 346 | 17882 | 342 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122787 | 17097 | 349 | 17203 | 343 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122788 | 17790 | 340 | 17511 | 345 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122789 | 17714 | 342 | 18679 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122790 | 17964 | 347 | 17930 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122791 | 17061 | 338 | 16612 | 339 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122792 | 18481 | 339 | 18677 | 339 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122793 | 17734 | 346 | 17289 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122794 | 17964 | 349 | 17501 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122795 | 17477 | 341 | 18483 | 345 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122796 | 16920 | 350 | 17479 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122797 | 17099 | 341 | 18693 | 347 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122798 | 16998 | 337 | 17470 | 336 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122799 | 17750 | 342 | 18493 | 344 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122800 | 17452 | 342 | 17526 | 338 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122801 | 16646 | 345 | 17115 | 340 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122802 | 18188 | 348 | 17879 | 346 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122803 | 18260 | 340 | 17321 | 348 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122804 | 18431 | 344 | 18015 | 348 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122805 | 17705 | 347 | 17436 | 341 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122806 | 18353 | 350 | 18897 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122807 | 18574 | 109 | 18226 | 88 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122808 | 19080 | 98 | 19309 | 95 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122809 | 17533 | 104 | 17879 | 98 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122810 | 18446 | 108 | 18398 | 113 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122811 | 16470 | 96 | 17008 | 114 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122812 | 18774 | 108 | 18612 | 128 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122813 | 18576 | 346 | 18084 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122814 | 18812 | 349 | 19058 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122815 | 18161 | 343 | 18047 | 347 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122816 | 18664 | 348 | 17832 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122817 | 19166 | 350 | 18387 | 342 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122818 | 17163 | 347 | 18394 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122819 | 19156 | 348 | 19025 | 348 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122820 | 19079 | 349 | 18602 | 348 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122821 | 17594 | 96 | 18381 | 102 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122822 | 17688 | 104 | 18314 | 98 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122823 | 16117 | 90 | 15982 | 85 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122824 | 19386 | 128 | 19079 | 138 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122825 | 18428 | 109 | 18349 | 110 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122826 | 18824 | 115 | 17821 | 132 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122827 | 16017 | 105 | 17019 | 103 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122828 | 18161 | 105 | 18356 | 99 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122829 | 18142 | 90 | 19008 | 89 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122830 | 17784 | 85 | 17771 | 86 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122831 | 18607 | 82 | 18607 | 75 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122832 | 18071 | 96 | 18802 | 99 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122833 | 17488 | 108 | 17544 | 81 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122834 | 18652 | 79 | 18293 | 78 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122835 | 17172 | 211 | 16038 | 347 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122836 | 18383 | 96 | 18832 | 88 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122837 | 18378 | 84 | 17618 | 88 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122838 | 17375 | 117 | 18802 | 107 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122839 | 16922 | 345 | 17471 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122840 | 18814 | 348 | 18035 | 343 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122841 | 17745 | 347 | 17381 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122842 | 18262 | 345 | 18183 | 347 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122843 | 16973 | 348 | 17712 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122844 | 17483 | 344 | 19284 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122845 | 17031 | 349 | 17555 | 349 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122846 | 17737 | 340 | 17383 | 350 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122847 | 17869 | 348 | 17986 | 346 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122848 | 19401 | 341 | 19197 | 346 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122849 | 18347 | 346 | 17804 | 340 | +
22.09.2022 | OOM201 | V 122850 | 18469 | 341 | 18807 | 347 | +