## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102911 | 10639 | 197 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102912 | 10286 | 192 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102913 | 10481 | 199 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102914 | 10534 | 193 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102915 | 10494 | 192 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102916 | 10507 | 191 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102917 | 10566 | 192 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102918 | 10653 | 198 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102919 | 10624 | 198 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102920 | 10558 | 193 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102921 | 10557 | 190 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102922 | 10538 | 188 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102923 | 10672 | 192 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102924 | 10457 | 200 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102925 | 10593 | 195 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102926 | 10610 | 195 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102927 | 10615 | 199 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102928 | 10327 | 195 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102929 | 10504 | 193 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102930 | 10564 | 188 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102931 | 10539 | 190 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102932 | 10351 | 200 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102933 | 10394 | 190 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102934 | 10526 | 190 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102935 | 10499 | 191 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102936 | 10564 | 193 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102937 | 10331 | 197 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102938 | 10633 | 199 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102939 | 10412 | 189 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102940 | 10589 | 194 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102941 | 10593 | 194 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102942 | 10595 | 200 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102943 | 10641 | 198 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102944 | 10404 | 190 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102945 | 10414 | 186 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102946 | 10436 | 191 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102947 | 10173 | 199 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102948 | 10335 | 191 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102949 | 10380 | 195 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102950 | 10384 | 199 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102951 | 10623 | 196 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102952 | 10410 | 196 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102953 | 10464 | 190 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102954 | 10397 | 184 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102955 | 10684 | 194 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102956 | 10975 | 190 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102957 | 10916 | 200 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102958 | 10509 | 188 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102959 | 10332 | 198 | +
04.11.2022 | OOM202-2S | V 102960 | 10401 | 197 | +