## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2803
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101026 | 10620 | 52 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101027 | 11038 | 53 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101028 | 11013 | 51 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101029 | 10872 | 46 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101030 | 10704 | 49 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101031 | 10932 | 52 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101032 | 10978 | 19 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101033 | 10640 | 5 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101034 | 10669 | 18 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101035 | 10673 | 28 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101036 | 10979 | 42 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101037 | 9863 | 9 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101038 | 10989 | 34 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101039 | 10974 | 34 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101040 | 10930 | 46 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101041 | 11039 | 46 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101042 | 10977 | 9 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101043 | 10731 | 25 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101044 | 10670 | 32 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101045 | 10951 | 8 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101046 | 10726 | 15 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101047 | 10963 | 29 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101048 | 10706 | 29 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101049 | 11005 | 16 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101050 | 10655 | 22 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101051 | 10527 | 29 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101052 | 10983 | 34 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101053 | 10840 | 32 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101054 | 10747 | 31 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101055 | 10648 | 36 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101056 | 10595 | 33 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101057 | 10976 | 4 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101058 | 10607 | 15 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101059 | 11039 | 33 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101060 | 10756 | 7 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101061 | 10774 | 22 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101062 | 10825 | 37 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101063 | 10760 | 29 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101064 | 10766 | 8 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101065 | 10820 | 23 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101066 | 10985 | 20 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101067 | 10835 | 29 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101068 | 10813 | 28 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101069 | 10700 | 39 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101070 | 10860 | 39 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101071 | 11032 | 9 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101072 | 10919 | 16 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101073 | 10975 | 30 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101074 | 10915 | 7 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101075 | 10973 | 21 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101076 | 10875 | 42 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101077 | 10707 | 15 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101078 | 11023 | 24 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101079 | 10839 | 27 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101080 | 10856 | 32 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101081 | 10980 | 38 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101082 | 10750 | 9 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101083 | 10911 | 43 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101084 | 10864 | 10 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101085 | 10931 | 19 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101086 | 10970 | 29 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101087 | 11042 | 9 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101088 | 11017 | 22 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101089 | 10761 | 32 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101090 | 10828 | 45 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101091 | 10962 | 36 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101092 | 10821 | 14 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101093 | 10822 | 31 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101094 | 10947 | 20 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101095 | 10689 | 19 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101096 | 10670 | 39 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101097 | 10998 | 16 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101098 | 11059 | 12 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101099 | 10942 | 21 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101100 | 11088 | 47 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101101 | 10556 | 16 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101102 | 11058 | 17 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101103 | 10880 | 38 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101104 | 10842 | 26 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101105 | 10771 | 50 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101106 | 10836 | 9 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101107 | 10852 | 21 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101108 | 11088 | 21 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101109 | 10976 | 24 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101110 | 10776 | 27 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101111 | 10735 | 30 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101112 | 10809 | 35 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101113 | 10902 | 30 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101114 | 10864 | 27 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101115 | 10841 | 17 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101116 | 10918 | 38 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101117 | 10788 | 19 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101118 | 10874 | 36 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101119 | 10984 | 25 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101120 | 10779 | 30 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101121 | 10731 | 30 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101122 | 10907 | 37 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101123 | 10730 | 27 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101124 | 10917 | 46 | +
14.12.2022 | OOA101-1 V2 | V 101125 | 10801 | 26 | +