## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2888
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2023 | OOM111 | A 101336 | 12381 | 116 | +
26.01.2023 | OOM111 | A 101337 | 11907 | 119 | +
26.01.2023 | OOM111 | A 101338 | 12040 | 117 | +
26.01.2023 | OOM111 | A 101339 | 12290 | 113 | +
26.01.2023 | OOM111 | A 101340 | 11996 | 115 | +
26.01.2023 | OOM111 | A 101341 | 11849 | 114 | +
26.01.2023 | OOM111 | A 101342 | 12035 | 118 | +
26.01.2023 | OOM111 | A 101343 | 12018 | 114 | +
26.01.2023 | OOM111 | A 101344 | 12154 | 116 | +
26.01.2023 | OOM111 | A 101345 | 12359 | 119 | +