## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2913
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
03.02.2023 | OOM204 | V 106401 | 12998 | 193 | 12910 | 197 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106402 | 11498 | 193 | 11577 | 198 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106403 | 12436 | 193 | 11480 | 197 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106404 | 11632 | 198 | 11550 | 197 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106405 | 11810 | 200 | 11858 | 196 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106406 | 12473 | 198 | 12505 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106407 | 11504 | 199 | 11628 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106408 | 11278 | 195 | 11647 | 194 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106409 | 11436 | 200 | 11345 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106410 | 11422 | 197 | 12218 | 196 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106411 | 11549 | 197 | 11603 | 194 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106412 | 11356 | 194 | 11436 | 194 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106413 | 11692 | 196 | 11677 | 198 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106414 | 12027 | 199 | 11940 | 198 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106415 | 10982 | 63 | 10864 | 56 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106416 | 11953 | 75 | 11773 | 77 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106417 | 12429 | 71 | 12336 | 76 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106418 | 12490 | 157 | 11488 | 95 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106419 | 12262 | 83 | 11281 | 86 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106420 | 12570 | 83 | 12380 | 90 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106421 | 12327 | 78 | 12474 | 91 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106422 | 12351 | 77 | 12211 | 83 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106423 | 11845 | 77 | 11671 | 80 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106424 | 11797 | 197 | 11548 | 198 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106425 | 11641 | 200 | 11425 | 197 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106426 | 11410 | 199 | 11360 | 197 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106427 | 12246 | 199 | 11360 | 196 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106428 | 12253 | 196 | 11616 | 194 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106429 | 11293 | 197 | 12293 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106430 | 11723 | 67 | 11586 | 64 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106431 | 11759 | 74 | 11704 | 72 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106432 | 12271 | 74 | 11618 | 76 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106433 | 12253 | 76 | 11301 | 79 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106434 | 12525 | 85 | 12573 | 89 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106435 | 11336 | 76 | 11723 | 76 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106436 | 11423 | 199 | 11616 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106437 | 12522 | 194 | 12591 | 196 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106438 | 10151 | 195 | 11259 | 194 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106439 | 11816 | 196 | 11651 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106440 | 12427 | 198 | 12412 | 197 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106441 | 11399 | 194 | 11496 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106442 | 11887 | 197 | 11864 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106443 | 11997 | 193 | 11439 | 198 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106444 | 11128 | 102 | 11169 | 66 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106445 | 12007 | 181 | 11395 | 81 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106446 | 12510 | 82 | 11599 | 79 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106447 | 12416 | 82 | 11413 | 75 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106448 | 11820 | 81 | 11501 | 128 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106449 | 11191 | 191 | 11945 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106450 | 11403 | 200 | 12379 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106451 | 11828 | 198 | 12293 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106452 | 11638 | 197 | 11339 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106453 | 11578 | 197 | 11568 | 198 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106454 | 11512 | 198 | 11492 | 196 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106455 | 11656 | 198 | 12233 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106456 | 11766 | 197 | 11459 | 198 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106457 | 11118 | 197 | 11262 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106458 | 12690 | 197 | 12429 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106459 | 11658 | 192 | 11645 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106460 | 11793 | 200 | 11652 | 197 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106461 | 11650 | 193 | 11832 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106462 | 11423 | 196 | 11674 | 199 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106463 | 11278 | 199 | 11525 | 197 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106464 | 11565 | 195 | 11473 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106465 | 11030 | 193 | 10949 | 194 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106466 | 11636 | 193 | 11430 | 196 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106467 | 12561 | 195 | 12351 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106468 | 11644 | 195 | 12281 | 198 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106469 | 11887 | 199 | 11655 | 198 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106470 | 11652 | 199 | 11574 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106471 | 12465 | 199 | 11681 | 197 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106472 | 11471 | 198 | 11575 | 195 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106473 | 11410 | 196 | 11572 | 193 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106474 | 12260 | 197 | 12348 | 196 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106475 | 11853 | 200 | 12074 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106476 | 12198 | 198 | 12386 | 200 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106477 | 11296 | 196 | 11523 | 192 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106478 | 11464 | 193 | 11513 | 193 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106479 | 11440 | 192 | 12145 | 194 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106480 | 11517 | 159 | 11483 | 74 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106481 | 12028 | 90 | 11827 | 91 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106482 | 12350 | 84 | 12193 | 142 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106483 | 11857 | 72 | 12377 | 88 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106484 | 11481 | 107 | 11427 | 115 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106485 | 11749 | 70 | 12504 | 117 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106486 | 11422 | 72 | 12510 | 81 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106487 | 12137 | 75 | 11542 | 70 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106488 | 12287 | 82 | 11417 | 71 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106489 | 11485 | 92 | 11441 | 84 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106490 | 11398 | 75 | 11826 | 79 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106491 | 11250 | 125 | 11444 | 123 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106492 | 11304 | 77 | 11279 | 73 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106493 | 12029 | 81 | 12172 | 80 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106494 | 12255 | 66 | 11986 | 68 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106495 | 11702 | 74 | 11833 | 122 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106496 | 11581 | 67 | 11990 | 71 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106497 | 11653 | 130 | 11569 | 119 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106498 | 11600 | 74 | 11451 | 115 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106499 | 10949 | 70 | 11048 | 69 | +
03.02.2023 | OOM204 | V 106500 | 12283 | 81 | 12038 | 89 | +