## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.04.2023 | OOM110 | V 107300 | 11220 | 38 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107301 | 10891 | 26 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107302 | 11730 | 27 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107303 | 11134 | 29 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107304 | 11288 | 189 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107305 | 11148 | 199 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107306 | 11122 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107307 | 10965 | 186 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107308 | 11136 | 200 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107309 | 11149 | 196 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107310 | 11309 | 197 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107311 | 11197 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107312 | 11035 | 199 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107313 | 11289 | 200 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107314 | 11158 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107315 | 11272 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107316 | 10916 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107317 | 10936 | 199 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107318 | 11011 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107319 | 11504 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107320 | 10973 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107321 | 11092 | 194 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107322 | 11122 | 189 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107323 | 11316 | 197 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107324 | 10935 | 194 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107325 | 11050 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107326 | 11080 | 199 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107327 | 11232 | 195 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107328 | 11165 | 197 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107329 | 11910 | 191 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107330 | 10902 | 200 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107331 | 10973 | 191 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107332 | 10888 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107333 | 11097 | 197 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107334 | 11080 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107335 | 11264 | 194 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107336 | 11017 | 191 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107337 | 11022 | 197 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107338 | 10954 | 189 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107339 | 11168 | 190 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107340 | 11001 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107341 | 10933 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107342 | 10945 | 196 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107343 | 11255 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107344 | 11296 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107345 | 11016 | 200 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107346 | 11028 | 195 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107347 | 11000 | 195 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107348 | 10942 | 189 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107349 | 11114 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107350 | 11205 | 199 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107351 | 11044 | 197 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107352 | 10976 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107353 | 11213 | 194 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107354 | 11232 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107355 | 11050 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107356 | 11063 | 190 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107357 | 11221 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107358 | 11240 | 191 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107359 | 11219 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107360 | 11368 | 195 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107361 | 11225 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107362 | 10954 | 191 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107363 | 11059 | 196 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107364 | 11275 | 200 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107365 | 10931 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107366 | 11560 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107367 | 10985 | 194 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107368 | 11330 | 197 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107369 | 11269 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107370 | 11159 | 189 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107371 | 11029 | 189 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107372 | 11314 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107373 | 11227 | 194 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107374 | 11215 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107375 | 11031 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107376 | 11155 | 196 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107377 | 10823 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107378 | 11076 | 195 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107379 | 10993 | 194 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107380 | 11276 | 194 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107381 | 11235 | 192 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107382 | 11461 | 195 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107383 | 11376 | 197 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107384 | 11108 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107385 | 11172 | 196 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107386 | 11249 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107387 | 11209 | 196 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107388 | 11305 | 199 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107389 | 10969 | 200 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107390 | 10950 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107391 | 11468 | 195 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107392 | 11032 | 196 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107393 | 11129 | 199 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107394 | 11124 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107395 | 11030 | 194 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107396 | 11431 | 193 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107397 | 11464 | 198 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107398 | 11436 | 196 | +
03.04.2023 | OOM110 | V 107399 | 11497 | 198 | +