## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2987
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101276 | 10616 | 44 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101277 | 10563 | 19 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101278 | 10657 | 22 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101279 | 10752 | 24 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101280 | 10971 | 22 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101281 | 10921 | 39 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101282 | 11070 | 38 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101283 | 11005 | 46 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101284 | 11088 | 42 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101285 | 11043 | 41 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101286 | 11021 | 50 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101287 | 10937 | 51 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101288 | 11019 | 46 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101289 | 11099 | 49 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101290 | 11086 | 44 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101291 | 10950 | 52 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101292 | 11017 | 50 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101293 | 11045 | 43 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101294 | 11045 | 47 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101295 | 11098 | 48 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101296 | 10956 | 45 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101297 | 11097 | 43 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101298 | 11074 | 48 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101299 | 10849 | 40 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101300 | 11094 | 50 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101301 | 11050 | 43 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101302 | 10918 | 47 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101303 | 11089 | 42 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101304 | 11041 | 41 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101305 | 11043 | 44 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101306 | 11014 | 41 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101307 | 11077 | 44 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101308 | 11018 | 49 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101309 | 10823 | 41 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101310 | 10879 | 47 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101311 | 11087 | 48 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101312 | 11006 | 50 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101313 | 11009 | 44 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101314 | 10890 | 39 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101315 | 11076 | 44 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101316 | 11069 | 44 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101317 | 10691 | 44 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101318 | 11019 | 49 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101319 | 10916 | 43 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101320 | 11052 | 47 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101321 | 11098 | 37 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101322 | 11031 | 36 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101323 | 10902 | 50 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101324 | 11051 | 45 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101325 | 10810 | 50 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101326 | 11065 | 47 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101327 | 11097 | 41 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101328 | 10913 | 42 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101329 | 10992 | 48 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101330 | 10816 | 52 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101331 | 10885 | 41 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101332 | 10922 | 49 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101333 | 10940 | 45 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101334 | 10863 | 51 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101335 | 10767 | 38 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101336 | 10968 | 41 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101337 | 10930 | 45 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101338 | 10771 | 52 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101339 | 10866 | 38 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101340 | 11012 | 44 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101341 | 10934 | 43 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101342 | 11015 | 47 | +
03.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101343 | 11063 | 49 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101344 | 10593 | 43 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101345 | 10590 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101346 | 10541 | 27 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101347 | 10323 | 25 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101348 | 10429 | 36 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101349 | 10294 | 35 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101350 | 10200 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101351 | 10525 | 27 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101352 | 10335 | 25 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101353 | 10253 | 22 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101354 | 10402 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101355 | 10475 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101356 | 10353 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101357 | 10437 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101358 | 10303 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101359 | 10267 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101360 | 10531 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101361 | 10339 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101362 | 9695 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101363 | 10392 | 34 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101364 | 10260 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101365 | 10508 | 33 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101366 | 10552 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101367 | 10453 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101368 | 10203 | 26 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101369 | 9565 | 26 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101370 | 10267 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101371 | 10555 | 47 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101372 | 10279 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101373 | 10167 | 28 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101374 | 10288 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101375 | 10419 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101376 | 10487 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101377 | 10346 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101378 | 10353 | 26 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101379 | 10347 | 33 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101380 | 10402 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101381 | 10413 | 34 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101382 | 10465 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101383 | 10489 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101384 | 10248 | 28 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101385 | 10535 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101386 | 10244 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101387 | 10174 | 43 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101388 | 10444 | 28 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101389 | 10561 | 33 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101390 | 10488 | 34 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101391 | 10349 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101392 | 10468 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101393 | 10452 | 36 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101394 | 10151 | 35 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101395 | 10328 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101396 | 10188 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101397 | 10100 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101398 | 10311 | 28 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101399 | 10280 | 33 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101400 | 10066 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101401 | 10130 | 35 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101402 | 10099 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101403 | 10509 | 46 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101404 | 10293 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101405 | 10133 | 25 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101406 | 10140 | 27 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101407 | 10202 | 34 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101408 | 10308 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101409 | 10277 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101410 | 10303 | 37 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101411 | 10376 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101412 | 10472 | 27 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101413 | 9732 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101414 | 10411 | 33 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101415 | 10328 | 28 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101416 | 10000 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101417 | 10420 | 37 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101418 | 10047 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101419 | 10512 | 42 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101420 | 9988 | 28 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101421 | 10361 | 27 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101422 | 10448 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101423 | 10329 | 33 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101424 | 10210 | 26 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101425 | 10287 | 35 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101426 | 10599 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101427 | 10244 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101428 | 10524 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101429 | 10210 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101430 | 10375 | 34 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101431 | 10132 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101432 | 10214 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101433 | 10228 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101434 | 10500 | 44 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101435 | 10387 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101436 | 10438 | 27 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101437 | 10363 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101438 | 10471 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101439 | 10428 | 26 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101440 | 10137 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101441 | 10449 | 33 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101442 | 10599 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101443 | 10474 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101444 | 10363 | 27 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101445 | 10541 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101446 | 10412 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101447 | 10450 | 33 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101448 | 10236 | 27 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101449 | 10440 | 48 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101450 | 10590 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101451 | 10348 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101452 | 10452 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101453 | 10212 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101454 | 10573 | 28 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101455 | 10578 | 32 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101456 | 9997 | 34 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101457 | 10524 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101458 | 10273 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101459 | 10166 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101460 | 10454 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101461 | 10224 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101462 | 10478 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101463 | 10541 | 33 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101464 | 10343 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101465 | 10519 | 47 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101466 | 10301 | 25 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101467 | 10109 | 22 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101468 | 10580 | 26 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101469 | 10397 | 28 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101470 | 10376 | 30 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101471 | 10490 | 31 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101472 | 10282 | 29 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101473 | 10540 | 23 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101474 | 10248 | 27 | +
05.04.2023 | OOA101-1 V2 | V 101475 | 10324 | 27 | +