## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2851
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.12.2022 | OOM102 | V 106391 | 13020 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106392 | 12709 | 110 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106393 | 12511 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106394 | 12647 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106395 | 12600 | 114 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106396 | 12772 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106397 | 12815 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106398 | 12881 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106399 | 12434 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106400 | 12811 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106401 | 13078 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106402 | 12737 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106403 | 12639 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106404 | 12668 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106405 | 12702 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106406 | 12530 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106407 | 12777 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106408 | 12724 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106409 | 12755 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106410 | 12675 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106411 | 12480 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106412 | 12700 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106413 | 12646 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106414 | 12489 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106415 | 12820 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106416 | 12352 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106417 | 13004 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106418 | 12580 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106419 | 12791 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106420 | 12690 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106421 | 12574 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106422 | 12573 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106423 | 13036 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106424 | 13006 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106425 | 12774 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106426 | 12804 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106427 | 12928 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106428 | 12788 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106429 | 12570 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106430 | 12650 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106431 | 13014 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106432 | 12822 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106433 | 13313 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106434 | 13002 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106435 | 12574 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106436 | 12737 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106437 | 12798 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106438 | 12969 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106439 | 12744 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106440 | 12547 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106441 | 12679 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106442 | 12426 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106443 | 12743 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106444 | 12686 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106445 | 13160 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106446 | 12797 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106447 | 12527 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106448 | 12714 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106449 | 12352 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106450 | 12821 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106451 | 12748 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106452 | 12627 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106453 | 13166 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106454 | 13001 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106455 | 13065 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106456 | 12744 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106457 | 12767 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106458 | 12825 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106459 | 12650 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106460 | 12944 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106461 | 13045 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106462 | 12668 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106463 | 12727 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106464 | 12769 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106465 | 12823 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106466 | 12923 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106467 | 12676 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106468 | 13139 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106469 | 12751 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106470 | 12931 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106471 | 13071 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106472 | 12755 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106473 | 12798 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106474 | 12730 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106475 | 12514 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106476 | 12714 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106477 | 12803 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106478 | 12907 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106479 | 12760 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106480 | 12352 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106481 | 12364 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106482 | 12572 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106483 | 13193 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106484 | 13006 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106485 | 12775 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106486 | 12871 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106487 | 12672 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106488 | 12456 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106489 | 12588 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106490 | 12434 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106491 | 12753 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106492 | 12679 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106493 | 12669 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106494 | 12800 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106495 | 12838 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106496 | 12869 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106497 | 12401 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106498 | 12499 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106499 | 13006 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106500 | 12714 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106501 | 13383 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106502 | 13026 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106503 | 12196 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106504 | 12638 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106505 | 12817 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106506 | 12668 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106507 | 12987 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106508 | 12592 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106509 | 12913 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106510 | 12183 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106511 | 12461 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106512 | 12396 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106513 | 12616 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106514 | 12841 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106515 | 12708 | 114 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106516 | 12609 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106517 | 12820 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106518 | 12576 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106519 | 12892 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106520 | 12587 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106521 | 12795 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106522 | 12686 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106523 | 12822 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106524 | 12650 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106525 | 12725 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106526 | 12789 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106527 | 12735 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106528 | 12635 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106529 | 12419 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106530 | 13048 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106531 | 12939 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106532 | 12841 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106533 | 12922 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106534 | 13127 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106535 | 12781 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106536 | 13005 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106537 | 12594 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106538 | 13054 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106539 | 12799 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106540 | 12847 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106541 | 12848 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106542 | 12910 | 114 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106543 | 12646 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106544 | 12541 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106545 | 12587 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106546 | 13148 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106547 | 12732 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106548 | 13032 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106549 | 12943 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106550 | 12800 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106551 | 12769 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106552 | 12748 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106553 | 12501 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106554 | 12836 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106555 | 12723 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106556 | 12892 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106557 | 12894 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106558 | 12866 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106559 | 12568 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106560 | 12634 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106561 | 12799 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106562 | 13047 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106563 | 12768 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106564 | 13086 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106565 | 12848 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106566 | 12523 | 115 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106567 | 12638 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106568 | 12282 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106569 | 13036 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106570 | 12922 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106571 | 13192 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106572 | 12984 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106573 | 12841 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106574 | 12808 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106575 | 12525 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106576 | 12397 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106577 | 12956 | 116 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106578 | 13028 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106579 | 12388 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106580 | 12780 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106581 | 12563 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106582 | 12543 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106583 | 12536 | 117 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106584 | 13092 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106585 | 12769 | 120 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106586 | 12632 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106587 | 12849 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106588 | 12805 | 119 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106589 | 12752 | 118 | +
21.12.2022 | OOM102 | V 106590 | 12607 | 119 | +