## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.04.2023 | OOM106 | V 101656 | 12261 | 192 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101657 | 12068 | 199 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101658 | 11959 | 181 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101659 | 11761 | 196 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101660 | 11894 | 184 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101661 | 11579 | 198 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101662 | 11633 | 197 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101663 | 12016 | 199 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101664 | 11914 | 185 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101665 | 11859 | 194 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101666 | 11377 | 195 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101667 | 11777 | 195 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101668 | 12024 | 193 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101669 | 11765 | 200 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101670 | 12111 | 192 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101671 | 12191 | 198 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101672 | 12047 | 193 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101673 | 11961 | 197 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101674 | 11751 | 192 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101675 | 12045 | 199 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101676 | 11995 | 191 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101677 | 12386 | 193 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101678 | 11706 | 188 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101679 | 12306 | 199 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101680 | 11932 | 187 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101681 | 11861 | 200 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101682 | 11753 | 198 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101683 | 11820 | 190 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101684 | 11943 | 187 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101685 | 11902 | 186 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101686 | 11891 | 188 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101687 | 12070 | 195 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101688 | 11892 | 199 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101689 | 12092 | 199 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101690 | 11870 | 199 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101691 | 11712 | 197 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101692 | 11848 | 188 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101693 | 11979 | 185 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101694 | 11805 | 198 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101695 | 12148 | 191 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101696 | 11686 | 194 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101697 | 11907 | 194 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101698 | 11917 | 185 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101699 | 12003 | 198 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101700 | 12209 | 200 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101701 | 11975 | 187 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101702 | 11827 | 189 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101703 | 11944 | 194 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101704 | 11979 | 194 | +
24.04.2023 | OOM106 | V 101705 | 12024 | 195 | +