## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103181 | 15153 | 192 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103182 | 15183 | 192 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103183 | 14650 | 197 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103184 | 14740 | 191 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103185 | 14839 | 194 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103186 | 14988 | 190 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103187 | 14948 | 199 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103188 | 15139 | 190 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103189 | 14910 | 198 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103190 | 15142 | 199 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103191 | 15003 | 197 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103192 | 14760 | 190 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103193 | 15115 | 195 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103194 | 14661 | 195 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103195 | 14844 | 192 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103196 | 14932 | 198 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103197 | 14884 | 200 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103198 | 15125 | 193 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103199 | 14745 | 200 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103200 | 14777 | 192 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103201 | 14587 | 196 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103202 | 14820 | 199 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103203 | 14781 | 200 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103204 | 15164 | 188 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103205 | 14911 | 192 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103206 | 14660 | 188 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103207 | 14930 | 200 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103208 | 14822 | 190 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103209 | 14975 | 195 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103210 | 14620 | 195 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103211 | 15445 | 198 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103212 | 14799 | 193 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103213 | 14786 | 199 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103214 | 14893 | 188 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103215 | 14874 | 195 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103216 | 14758 | 192 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103217 | 14929 | 191 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103218 | 14495 | 191 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103219 | 15166 | 194 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103220 | 14928 | 198 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103221 | 14683 | 190 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103222 | 15395 | 192 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103223 | 14799 | 198 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103224 | 14972 | 198 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103225 | 14837 | 191 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103226 | 14935 | 196 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103227 | 14922 | 196 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103228 | 15169 | 200 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103229 | 15179 | 199 | +
21.04.2023 | OOM202-1 | V 103230 | 14941 | 192 | +