## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3016
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.04.2023 | OOA101-V | 102101 | 11938 | 55 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102102 | 11653 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102103 | 11982 | 47 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102104 | 11831 | 59 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102105 | 11908 | 60 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102106 | 11807 | 59 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102107 | 11847 | 58 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102108 | 11597 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102109 | 11730 | 54 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102110 | 11788 | 43 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102111 | 11996 | 60 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102112 | 11845 | 58 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102113 | 11892 | 53 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102114 | 12148 | 61 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102115 | 11895 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102116 | 12065 | 59 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102117 | 12258 | 57 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102118 | 11977 | 59 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102119 | 11799 | 58 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102120 | 11903 | 53 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102121 | 11941 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102122 | 11790 | 57 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102123 | 12139 | 57 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102124 | 11945 | 52 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102125 | 11813 | 57 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102126 | 11798 | 51 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102127 | 12131 | 46 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102128 | 11702 | 58 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102129 | 12266 | 61 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102130 | 11940 | 60 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102131 | 11656 | 58 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102132 | 12304 | 47 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102133 | 11900 | 60 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102134 | 12281 | 59 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102135 | 11715 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102136 | 12088 | 49 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102137 | 12261 | 57 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102138 | 11931 | 57 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102139 | 12058 | 54 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102140 | 11830 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102141 | 11770 | 57 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102142 | 11757 | 58 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102143 | 12268 | 58 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102144 | 12152 | 55 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102145 | 11923 | 52 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102146 | 11763 | 54 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102147 | 11720 | 49 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102148 | 12202 | 47 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102149 | 12087 | 54 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102150 | 12282 | 60 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102151 | 11954 | 60 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102152 | 11905 | 55 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102153 | 11838 | 58 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102154 | 11678 | 59 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102155 | 11992 | 50 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102156 | 12207 | 60 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102157 | 12004 | 60 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102158 | 12083 | 59 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102159 | 11733 | 59 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102160 | 12331 | 44 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102161 | 12056 | 58 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102162 | 12028 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102163 | 12254 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102164 | 12138 | 55 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102165 | 12002 | 60 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102166 | 11927 | 49 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102167 | 12201 | 57 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102168 | 11683 | 55 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102169 | 11817 | 59 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102170 | 11594 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102171 | 11992 | 43 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102172 | 11818 | 56 | +
26.04.2023 | OOA101-V | 102173 | 11966 | 55 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102174 | 11973 | 39 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102175 | 11972 | 53 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102176 | 11774 | 58 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102177 | 11889 | 23 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102178 | 11906 | 59 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102179 | 11949 | 60 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102180 | 11817 | 41 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102181 | 11714 | 40 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102182 | 12039 | 55 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102183 | 11758 | 41 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102184 | 11941 | 33 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102185 | 11962 | 49 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102186 | 12065 | 57 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102187 | 11868 | 53 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102188 | 12069 | 19 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102189 | 12009 | 35 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102190 | 11921 | 41 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102191 | 12203 | 39 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102192 | 12086 | 32 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102193 | 11833 | 30 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102194 | 11754 | 33 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102195 | 11695 | 29 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102196 | 12200 | 42 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102197 | 11802 | 37 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102198 | 12139 | 32 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102199 | 11976 | 36 | +
27.04.2023 | OOA101-V | 102200 | 11836 | 31 | +