## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3006
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.05.2023 | OOA101-V | V 107301 | 11982 | 20 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107302 | 12057 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107303 | 11807 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107304 | 11982 | 46 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107305 | 11799 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107306 | 11910 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107307 | 12077 | 43 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107308 | 12072 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107309 | 12009 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107310 | 11905 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107311 | 11997 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107312 | 11957 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107313 | 11923 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107314 | 11671 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107315 | 12049 | 30 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107316 | 12069 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107317 | 12327 | 53 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107318 | 12328 | 53 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107319 | 12079 | 60 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107320 | 11645 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107321 | 11857 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107322 | 12006 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107323 | 11906 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107324 | 11990 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107325 | 12002 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107326 | 12017 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107327 | 11932 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107328 | 11804 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107329 | 12067 | 24 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107330 | 12028 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107331 | 11894 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107332 | 11687 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107333 | 11705 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107334 | 11711 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107335 | 11673 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107336 | 12001 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107337 | 12012 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107338 | 12053 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107339 | 11621 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107340 | 11653 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107341 | 12006 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107342 | 11748 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107343 | 11842 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107344 | 12027 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107345 | 12091 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107346 | 11915 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107347 | 11733 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107348 | 11757 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107349 | 11778 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107350 | 11553 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107351 | 12195 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107352 | 11934 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107353 | 11852 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107354 | 11892 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107355 | 11676 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107356 | 11684 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107357 | 11661 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107358 | 11743 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107359 | 12093 | 25 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107360 | 11639 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107361 | 11603 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107362 | 11917 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107363 | 11801 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107364 | 11687 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107365 | 12145 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107366 | 11752 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107367 | 11611 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107368 | 11709 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107369 | 11640 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107370 | 11480 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107371 | 11818 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107372 | 11479 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107373 | 11953 | 22 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107374 | 11313 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107375 | 11548 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107376 | 11800 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107377 | 11769 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107378 | 11900 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107379 | 11671 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107380 | 11768 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107381 | 11650 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107382 | 11649 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107383 | 11676 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107384 | 11960 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107385 | 11657 | 43 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107386 | 11690 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107387 | 11766 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107388 | 11480 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107389 | 11994 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107390 | 11851 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107391 | 11643 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107392 | 11777 | 43 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107393 | 11656 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107394 | 11725 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107395 | 11824 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107396 | 11449 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107397 | 11888 | 23 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107398 | 11657 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107399 | 11848 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107400 | 11617 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107401 | 11823 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107402 | 11572 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107403 | 11861 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107404 | 11731 | 30 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107405 | 11570 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107406 | 11590 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107407 | 11650 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107408 | 11945 | 43 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107409 | 11586 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107410 | 11625 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107411 | 11544 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107412 | 12030 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107413 | 11775 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107414 | 11946 | 45 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107415 | 11689 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107416 | 11748 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107417 | 11388 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107418 | 11673 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107419 | 12002 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107420 | 11902 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107421 | 11906 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107422 | 12072 | 42 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107423 | 11810 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107424 | 11658 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107425 | 11629 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107426 | 11629 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107427 | 11913 | 22 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107428 | 11635 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107429 | 11882 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107430 | 11813 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107431 | 11930 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107432 | 11775 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107433 | 11932 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107434 | 11480 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107435 | 12059 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107436 | 11647 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107437 | 12022 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107438 | 11746 | 42 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107439 | 11789 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107440 | 11621 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107441 | 11731 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107442 | 12034 | 20 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107443 | 12044 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107444 | 11780 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107445 | 11787 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107446 | 11696 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107447 | 11784 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107448 | 11914 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107449 | 11755 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107450 | 11628 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107451 | 11751 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107452 | 11886 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107453 | 11629 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107454 | 11646 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107455 | 11688 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107456 | 11909 | 20 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107457 | 11805 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107458 | 11820 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107459 | 11749 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107460 | 11843 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107461 | 11677 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107462 | 11958 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107463 | 11566 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107464 | 11948 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107465 | 11824 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107466 | 11642 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107467 | 11534 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107468 | 11709 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107469 | 11589 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107470 | 11961 | 22 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107471 | 11722 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107472 | 11776 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107473 | 11709 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107474 | 11543 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107475 | 11551 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107476 | 11553 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107477 | 11768 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107478 | 11841 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107479 | 11767 | 30 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107480 | 11766 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107481 | 11648 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107482 | 11629 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107483 | 11706 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107484 | 11932 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107485 | 11955 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107486 | 11640 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107487 | 11804 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107488 | 11532 | 31 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107489 | 11745 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107490 | 11744 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107491 | 11826 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107492 | 11654 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107493 | 12026 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107494 | 11640 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107495 | 11267 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107496 | 11716 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107497 | 12104 | 22 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107498 | 12130 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107499 | 11787 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107500 | 11644 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107501 | 11859 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107502 | 12429 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107503 | 11788 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107504 | 12037 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107505 | 11828 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107506 | 11994 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107507 | 11786 | 2 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107508 | 11722 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107509 | 11750 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107510 | 11696 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107511 | 11695 | 20 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107512 | 12062 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107513 | 11758 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107514 | 11715 | 42 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107515 | 11755 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107516 | 11807 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107517 | 11662 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107518 | 12054 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107519 | 11831 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107520 | 11916 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107521 | 11978 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107522 | 11824 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107523 | 11999 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107524 | 11575 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107525 | 11427 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107526 | 11716 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107527 | 12003 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107528 | 11714 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107529 | 11736 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107530 | 11806 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107531 | 11956 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107532 | 11551 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107533 | 11941 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107534 | 11729 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107535 | 12040 | 31 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107536 | 11676 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107537 | 11812 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107538 | 11459 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107539 | 11498 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107540 | 11357 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107541 | 12005 | 20 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107542 | 11933 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107543 | 11859 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107544 | 11801 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107545 | 11886 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107546 | 11860 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107547 | 11614 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107548 | 11456 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107549 | 11874 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107550 | 12154 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107551 | 11803 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107552 | 11893 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107553 | 11665 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107554 | 11672 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107555 | 11610 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107556 | 12010 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107557 | 11806 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107558 | 11851 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107559 | 11817 | 35 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107560 | 11865 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107561 | 11578 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107562 | 11664 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107563 | 11749 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107564 | 11766 | 32 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107565 | 11908 | 39 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107566 | 11982 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107567 | 11844 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107568 | 12002 | 37 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107569 | 11496 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107570 | 11787 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107571 | 11834 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107572 | 12052 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107573 | 11682 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107574 | 11622 | 41 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107575 | 11688 | 40 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107576 | 11434 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107577 | 12083 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107578 | 12053 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107579 | 12015 | 34 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107580 | 11993 | 38 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107581 | 11878 | 33 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107582 | 11630 | 36 | +
03.05.2023 | OOA101-V | V 107583 | 11677 | 31 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107584 | 11959 | 21 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107585 | 12063 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107586 | 11671 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107587 | 12019 | 33 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107588 | 11918 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107589 | 11772 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107590 | 11624 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107591 | 11844 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107592 | 11855 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107593 | 11961 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107594 | 11656 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107595 | 11689 | 31 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107596 | 11425 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107597 | 11654 | 33 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107598 | 12000 | 22 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107599 | 11845 | 30 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107600 | 11908 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107601 | 11627 | 31 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107602 | 11558 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107603 | 11665 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107604 | 11667 | 30 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107605 | 11973 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107606 | 11830 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107607 | 11750 | 33 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107608 | 11654 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107609 | 11671 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107610 | 11436 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107611 | 11529 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107612 | 11853 | 25 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107613 | 11802 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107614 | 11611 | 31 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107615 | 11891 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107616 | 12255 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107617 | 12209 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107618 | 12226 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107619 | 12247 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107620 | 11619 | 30 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107621 | 11779 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107622 | 11503 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107623 | 12000 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107624 | 11785 | 33 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107625 | 11605 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107626 | 12258 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107627 | 12249 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107628 | 12382 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107629 | 12153 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107630 | 11829 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107631 | 12115 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107632 | 11826 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107633 | 11875 | 31 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107634 | 12016 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107635 | 11889 | 30 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107636 | 11563 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107637 | 11845 | 33 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107638 | 11875 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107639 | 11547 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107640 | 11832 | 25 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107641 | 11848 | 33 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107642 | 11959 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107643 | 11692 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107644 | 11981 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107645 | 11876 | 31 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107646 | 11745 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107647 | 12007 | 44 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107648 | 11783 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107649 | 11939 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107650 | 11557 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107651 | 11492 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107652 | 11780 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107653 | 11647 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107654 | 11952 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107655 | 11795 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107656 | 11845 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107657 | 11776 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107658 | 11886 | 43 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107659 | 11762 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107660 | 11688 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107661 | 11954 | 47 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107662 | 11844 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107663 | 11851 | 49 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107664 | 11882 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107665 | 11591 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107666 | 11658 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107667 | 11831 | 43 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107668 | 11977 | 31 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107669 | 11769 | 43 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107670 | 11437 | 47 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107671 | 11710 | 44 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107672 | 11671 | 44 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107673 | 11790 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107674 | 11661 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107675 | 11935 | 48 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107676 | 11800 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107677 | 11729 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107678 | 11906 | 49 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107679 | 11879 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107680 | 11789 | 45 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107681 | 11420 | 44 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107682 | 11821 | 44 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107683 | 11735 | 43 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107684 | 11787 | 48 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107685 | 11956 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107686 | 11634 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107687 | 11601 | 51 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107688 | 11656 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107689 | 11553 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107690 | 11924 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107691 | 11915 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107692 | 11733 | 47 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107693 | 11535 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107694 | 11616 | 45 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107695 | 11768 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107696 | 12001 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107697 | 11609 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107698 | 11789 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107699 | 11970 | 46 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107700 | 11912 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107701 | 11760 | 43 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107702 | 11466 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107703 | 11757 | 43 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107704 | 11614 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107705 | 11924 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107706 | 11668 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107707 | 11598 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107708 | 11876 | 43 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107709 | 11913 | 31 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107710 | 11961 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107711 | 12070 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107712 | 12017 | 44 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107713 | 11878 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107714 | 11653 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107715 | 11739 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107716 | 11656 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107717 | 11808 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107718 | 11779 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107719 | 11982 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107720 | 11830 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107721 | 11679 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107722 | 11889 | 43 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107723 | 11747 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107724 | 11933 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107725 | 11912 | 20 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107726 | 11636 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107727 | 11247 | 33 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107728 | 11975 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107729 | 11749 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107730 | 11582 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107731 | 11592 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107732 | 11686 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107733 | 12116 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107734 | 11810 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107735 | 12080 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107736 | 11986 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107737 | 12003 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107738 | 11718 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107739 | 11784 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107740 | 11902 | 26 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107741 | 11486 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107742 | 11672 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107743 | 11697 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107744 | 11618 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107745 | 11572 | 43 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107746 | 11747 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107747 | 11703 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107748 | 11831 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107749 | 11734 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107750 | 11776 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107751 | 11429 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107752 | 11868 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107753 | 11367 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107754 | 11647 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107755 | 11893 | 22 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107756 | 12028 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107757 | 11670 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107758 | 11657 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107759 | 12046 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107760 | 11493 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107761 | 11674 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107762 | 11800 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107763 | 12038 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107764 | 11730 | 33 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107765 | 11626 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107766 | 11843 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107767 | 11707 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107768 | 11790 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107769 | 11601 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107770 | 11833 | 26 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107771 | 11895 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107772 | 11810 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107773 | 11962 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107774 | 11822 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107775 | 11808 | 36 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107776 | 12064 | 40 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107777 | 11913 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107778 | 11733 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107779 | 11736 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107780 | 11865 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107781 | 11972 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107782 | 11804 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107783 | 11555 | 32 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107784 | 11983 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107785 | 12063 | 39 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107786 | 11796 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107787 | 11673 | 35 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107788 | 11987 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107789 | 11784 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107790 | 12038 | 41 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107791 | 11894 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107792 | 11903 | 34 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107793 | 11819 | 42 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107794 | 11855 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107795 | 11780 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107796 | 11647 | 38 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107797 | 11816 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107798 | 12105 | 24 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107799 | 11859 | 37 | +
04.05.2023 | OOA101-V | V 107800 | 11829 | 32 | +