## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3027
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.05.2023 | OOM112 | V 109751 | 42667 | 995 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109752 | 41903 | 970 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109753 | 45761 | 1063 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109754 | 41185 | 938 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109755 | 42776 | 987 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109756 | 42852 | 973 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109757 | 41986 | 999 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109758 | 43510 | 1005 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109759 | 44373 | 1014 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109760 | 43321 | 987 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109761 | 43005 | 1010 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109762 | 43542 | 991 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109763 | 44476 | 1011 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109764 | 43904 | 995 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109765 | 43123 | 1013 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109766 | 46140 | 295 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109767 | 45074 | 186 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109768 | 39943 | 184 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109769 | 42436 | 264 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109770 | 41883 | 275 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109771 | 42666 | 184 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109772 | 39288 | 237 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109773 | 40827 | 168 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109774 | 43073 | 179 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109775 | 43468 | 172 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109776 | 42951 | 209 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109777 | 42930 | 202 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109778 | 44151 | 194 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109779 | 41239 | 194 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109780 | 44255 | 192 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109781 | 42906 | 204 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109782 | 42042 | 184 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109783 | 42125 | 195 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109784 | 42410 | 214 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109785 | 41873 | 189 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109786 | 42985 | 209 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109787 | 42417 | 214 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109788 | 43144 | 182 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109789 | 42986 | 193 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109790 | 40558 | 201 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109791 | 43670 | 197 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109792 | 42178 | 195 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109793 | 41169 | 192 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109794 | 39638 | 207 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109795 | 43089 | 187 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109796 | 41153 | 211 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109797 | 43408 | 192 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109798 | 39084 | 189 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109799 | 40718 | 180 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109800 | 42247 | 193 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109801 | 42560 | 201 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109802 | 43073 | 218 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109803 | 44209 | 200 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109804 | 42329 | 207 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109805 | 42886 | 186 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109806 | 42186 | 179 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109807 | 42356 | 207 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109808 | 43830 | 204 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109809 | 40721 | 199 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109810 | 43928 | 204 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109811 | 43675 | 221 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109812 | 43422 | 202 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109813 | 44240 | 218 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109814 | 43652 | 210 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109815 | 44605 | 211 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109816 | 44643 | 203 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109817 | 40926 | 211 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109818 | 42974 | 195 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109819 | 42689 | 192 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109820 | 40919 | 194 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109821 | 44825 | 211 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109822 | 42927 | 187 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109823 | 40275 | 212 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109824 | 41836 | 201 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109825 | 43902 | 186 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109826 | 44260 | 285 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109827 | 43853 | 190 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109828 | 40947 | 187 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109829 | 44486 | 210 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109830 | 43015 | 218 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109831 | 43846 | 208 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109832 | 41742 | 206 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109833 | 43001 | 207 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109834 | 44090 | 205 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109835 | 45241 | 183 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109836 | 42700 | 198 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109837 | 43176 | 213 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109838 | 40272 | 183 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109839 | 43678 | 250 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109840 | 44006 | 199 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109841 | 42989 | 1014 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109842 | 44313 | 1018 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109843 | 40755 | 952 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109844 | 44230 | 1048 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109845 | 40415 | 940 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109846 | 43784 | 1018 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109847 | 43184 | 998 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109848 | 41973 | 945 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109849 | 44369 | 1043 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109850 | 42565 | 977 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109851 | 42798 | 1008 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109852 | 43722 | 1018 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109853 | 40156 | 953 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109854 | 43425 | 980 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109855 | 43142 | 1003 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109856 | 40596 | 934 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109857 | 43608 | 1004 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109858 | 42294 | 978 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109859 | 44236 | 1046 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109860 | 43907 | 1023 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109861 | 42037 | 955 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109862 | 41729 | 983 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109863 | 41919 | 975 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109864 | 38780 | 884 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109865 | 41477 | 968 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109866 | 44283 | 1010 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109867 | 43689 | 1032 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109868 | 42144 | 973 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109869 | 41850 | 982 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109870 | 41387 | 947 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109871 | 41281 | 942 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109872 | 41689 | 984 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109873 | 44976 | 222 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109874 | 43917 | 234 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109875 | 43275 | 230 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109876 | 43914 | 208 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109877 | 41417 | 237 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109878 | 41095 | 198 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109879 | 41770 | 228 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109880 | 43368 | 224 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109881 | 43073 | 222 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109882 | 41403 | 284 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109883 | 44210 | 235 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109884 | 41557 | 235 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109885 | 43905 | 242 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109886 | 44941 | 710 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109887 | 41369 | 242 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109888 | 39754 | 240 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109889 | 41823 | 225 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109890 | 42419 | 316 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109891 | 41208 | 255 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109892 | 43309 | 263 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109893 | 40977 | 232 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109894 | 40972 | 247 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109895 | 40970 | 238 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109896 | 41596 | 216 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109897 | 41992 | 240 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109898 | 41112 | 232 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109899 | 45186 | 235 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109900 | 41204 | 251 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109901 | 38420 | 236 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109902 | 42838 | 233 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109903 | 41849 | 244 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109904 | 43075 | 254 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109905 | 43018 | 219 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109906 | 44035 | 251 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109907 | 43526 | 264 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109908 | 43399 | 246 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109909 | 42771 | 238 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109910 | 41627 | 308 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109911 | 41038 | 227 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109912 | 40035 | 255 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109913 | 41107 | 244 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109914 | 41885 | 211 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109915 | 42273 | 228 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109916 | 40247 | 219 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109917 | 42292 | 231 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109918 | 41340 | 231 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109919 | 40942 | 223 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109920 | 43919 | 271 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109921 | 44127 | 230 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109922 | 44061 | 240 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109923 | 42611 | 237 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109924 | 41651 | 236 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109925 | 43309 | 234 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109926 | 40625 | 317 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109927 | 41136 | 237 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109928 | 45086 | 258 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109929 | 41270 | 294 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109930 | 43354 | 252 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109931 | 41672 | 320 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109932 | 41716 | 220 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109933 | 40524 | 241 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109934 | 43306 | 394 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109935 | 40278 | 241 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109936 | 41988 | 270 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109937 | 41850 | 227 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109938 | 41395 | 223 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109939 | 41321 | 217 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109940 | 42608 | 215 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109941 | 43597 | 229 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109942 | 43354 | 245 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109943 | 39022 | 227 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109944 | 42989 | 249 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109945 | 41955 | 337 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109946 | 42438 | 239 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109947 | 40471 | 238 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109948 | 42159 | 267 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109949 | 43540 | 235 | +
12.05.2023 | OOM112 | V 109950 | 41709 | 215 | +