## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3034
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.05.2023 | OOM112 | V 109951 | 40103 | 950 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109952 | 42148 | 976 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109953 | 41429 | 963 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109954 | 41898 | 947 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109955 | 42346 | 954 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109956 | 41872 | 974 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109957 | 40363 | 951 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109958 | 41673 | 909 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109959 | 41713 | 986 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109960 | 42991 | 961 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109961 | 44090 | 997 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109962 | 37515 | 863 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109963 | 41270 | 949 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109964 | 42454 | 972 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109965 | 42655 | 958 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109966 | 41736 | 972 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109967 | 42427 | 958 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109968 | 44796 | 1014 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109969 | 42119 | 932 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109970 | 39543 | 891 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109971 | 42372 | 1000 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109972 | 43731 | 1005 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109973 | 44267 | 1011 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109974 | 41029 | 903 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109975 | 43382 | 980 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109976 | 42535 | 964 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109977 | 42574 | 989 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109978 | 43391 | 1021 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109979 | 39478 | 887 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109980 | 41261 | 974 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109981 | 41390 | 966 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109982 | 42282 | 991 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109983 | 41781 | 985 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109984 | 41294 | 945 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109985 | 41245 | 919 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109986 | 44696 | 1012 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109987 | 39961 | 942 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109988 | 41085 | 943 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109989 | 38571 | 890 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109990 | 41905 | 933 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109991 | 41792 | 970 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109992 | 41787 | 985 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109993 | 40464 | 933 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109994 | 40902 | 915 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109995 | 41956 | 997 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109996 | 42093 | 969 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109997 | 42292 | 985 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109998 | 38786 | 901 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 109999 | 38316 | 891 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110000 | 39525 | 887 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110001 | 39841 | 913 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110002 | 41460 | 971 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110003 | 41785 | 974 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110004 | 41434 | 984 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110005 | 41445 | 954 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110006 | 41257 | 943 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110007 | 44862 | 192 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110008 | 39394 | 275 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110009 | 40490 | 297 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110010 | 39794 | 274 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110011 | 41288 | 187 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110012 | 38817 | 236 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110013 | 39817 | 147 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110014 | 39687 | 342 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110015 | 42380 | 142 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110016 | 44180 | 205 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110017 | 40887 | 221 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110018 | 42098 | 299 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110019 | 42285 | 275 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110020 | 40983 | 326 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110021 | 42527 | 319 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110022 | 40627 | 292 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110023 | 41470 | 261 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110024 | 40348 | 219 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110025 | 41915 | 189 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110026 | 42242 | 305 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110027 | 42278 | 235 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110028 | 43356 | 230 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110029 | 40098 | 136 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110030 | 41165 | 196 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110031 | 42088 | 195 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110032 | 41307 | 291 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110033 | 40036 | 136 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110034 | 41062 | 161 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110035 | 40339 | 199 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110036 | 40979 | 292 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110037 | 43061 | 178 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110038 | 40042 | 167 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110039 | 40993 | 188 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110040 | 39887 | 163 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110041 | 38208 | 161 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110042 | 43795 | 161 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110043 | 37919 | 153 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110044 | 44464 | 161 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110045 | 41857 | 163 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110046 | 41090 | 168 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110047 | 40565 | 162 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110048 | 40804 | 154 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110049 | 41167 | 159 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110050 | 41979 | 178 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110051 | 39857 | 151 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110052 | 42880 | 173 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110053 | 43172 | 172 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110054 | 43770 | 163 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110055 | 43644 | 198 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110056 | 41365 | 268 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110057 | 42288 | 230 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110058 | 42332 | 245 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110059 | 44091 | 225 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110060 | 42665 | 278 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110061 | 43173 | 245 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110062 | 42613 | 232 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110063 | 42645 | 243 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110064 | 41125 | 191 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110065 | 44145 | 174 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110066 | 44950 | 247 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110067 | 43598 | 981 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110068 | 42255 | 994 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110069 | 43127 | 1002 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110070 | 40555 | 916 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110071 | 43356 | 989 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110072 | 41782 | 992 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110073 | 41955 | 976 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110074 | 43088 | 997 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110075 | 41886 | 983 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110076 | 42981 | 966 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110077 | 43163 | 975 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110078 | 41208 | 968 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110079 | 43331 | 996 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110080 | 44138 | 1024 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110081 | 41813 | 949 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110082 | 42416 | 972 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110083 | 43885 | 335 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110084 | 43261 | 264 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110085 | 43904 | 266 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110086 | 41690 | 276 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110087 | 41288 | 182 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110088 | 42073 | 232 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110089 | 42422 | 174 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110090 | 40911 | 203 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110091 | 42899 | 197 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110092 | 43075 | 295 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110093 | 44318 | 250 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110094 | 43710 | 213 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110095 | 43256 | 194 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110096 | 42519 | 165 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110097 | 43477 | 187 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110098 | 41830 | 212 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110099 | 43452 | 181 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110100 | 42170 | 219 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110101 | 41726 | 221 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110102 | 39439 | 170 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110103 | 41545 | 185 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110104 | 44426 | 221 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110105 | 42820 | 286 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110106 | 42478 | 191 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110107 | 43986 | 256 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110108 | 39561 | 182 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110109 | 42777 | 162 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110110 | 43598 | 259 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110111 | 43149 | 183 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110112 | 41743 | 987 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110113 | 42557 | 987 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110114 | 43520 | 992 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110115 | 42312 | 957 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110116 | 42361 | 990 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110117 | 41209 | 948 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110118 | 41249 | 935 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110119 | 42982 | 994 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110120 | 42514 | 981 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110121 | 43518 | 971 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110122 | 44349 | 1046 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110123 | 41036 | 949 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110124 | 44615 | 1047 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110125 | 43324 | 1006 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110126 | 42866 | 1013 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110127 | 42008 | 994 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110128 | 44524 | 1040 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110129 | 42038 | 959 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110130 | 42458 | 959 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110131 | 40032 | 914 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110132 | 41456 | 952 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110133 | 41421 | 982 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110134 | 41988 | 953 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110135 | 42531 | 989 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110136 | 41493 | 979 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110137 | 44466 | 1052 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110138 | 41289 | 969 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110139 | 42698 | 999 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110140 | 40389 | 945 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110141 | 44657 | 1009 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110142 | 43007 | 980 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110143 | 42226 | 952 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110144 | 43951 | 1004 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110145 | 43389 | 1005 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110146 | 41024 | 970 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110147 | 43342 | 968 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110148 | 42988 | 1001 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110149 | 43511 | 984 | +
26.05.2023 | OOM112 | V 110150 | 44064 | 1030 | +