## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3093
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.06.2023 | OOM102-A | V 102651 | 11263 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102652 | 11680 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102653 | 11323 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102654 | 11475 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102655 | 11611 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102656 | 11359 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102657 | 11642 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102658 | 11331 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102659 | 11613 | 116 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102660 | 11440 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102661 | 11329 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102662 | 11659 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102663 | 11129 | 114 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102664 | 10928 | 116 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102665 | 11483 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102666 | 11281 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102667 | 11298 | 116 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102668 | 11385 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102669 | 11392 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102670 | 11590 | 116 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102671 | 11202 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102672 | 11639 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102673 | 11301 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102674 | 11107 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102675 | 10764 | 116 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102676 | 11059 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102677 | 11029 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102678 | 11632 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102679 | 11039 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102680 | 11083 | 116 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102681 | 10832 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102682 | 11064 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102683 | 11516 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102684 | 11462 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102685 | 11530 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102686 | 11508 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102687 | 11161 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102688 | 11600 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102689 | 11438 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102690 | 11305 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102691 | 11403 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102692 | 11245 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102693 | 11269 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102694 | 11047 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102695 | 11270 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102696 | 11140 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102697 | 11541 | 115 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102698 | 11626 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102699 | 11656 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102700 | 11318 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102701 | 11717 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102702 | 11544 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102703 | 11178 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102704 | 11934 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102705 | 11270 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102706 | 11205 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102707 | 11622 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102708 | 11511 | 115 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102709 | 11293 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102710 | 11269 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102711 | 11436 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102712 | 11462 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102713 | 11154 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102714 | 11115 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102715 | 11641 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102716 | 11906 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102717 | 10886 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102718 | 11193 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102719 | 11225 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102720 | 11316 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102721 | 11414 | 116 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102722 | 11076 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102723 | 11455 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102724 | 11015 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102725 | 11030 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102726 | 11535 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102727 | 11066 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102728 | 11136 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102729 | 11220 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102730 | 11116 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102731 | 11322 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102732 | 11169 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102733 | 11524 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102734 | 11267 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102735 | 11014 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102736 | 11498 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102737 | 11307 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102738 | 11041 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102739 | 11282 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102740 | 11378 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102741 | 11228 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102742 | 11073 | 117 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102743 | 11416 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102744 | 11148 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102745 | 11083 | 116 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102746 | 11366 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102747 | 11310 | 119 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102748 | 11222 | 118 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102749 | 11203 | 120 | +
15.06.2023 | OOM102-A | V 102750 | 11266 | 117 | +