## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3178
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103231 | 14623 | 196 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103232 | 14756 | 198 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103233 | 14743 | 194 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103234 | 14540 | 200 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103235 | 14709 | 197 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103236 | 14794 | 199 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103237 | 14360 | 200 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103238 | 14704 | 193 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103239 | 14884 | 198 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103240 | 15209 | 198 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103241 | 15214 | 193 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103242 | 14628 | 198 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103243 | 14380 | 200 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103244 | 14549 | 192 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103245 | 14245 | 197 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103246 | 14795 | 189 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103247 | 14145 | 193 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103248 | 14614 | 187 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103249 | 14513 | 199 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103250 | 14296 | 197 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103251 | 14869 | 190 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103252 | 14667 | 199 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103253 | 14763 | 194 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103254 | 14079 | 192 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103255 | 14299 | 195 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103256 | 14523 | 200 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103257 | 14816 | 199 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103258 | 15147 | 199 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103259 | 14557 | 199 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103260 | 14418 | 195 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103261 | 14586 | 194 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103262 | 14382 | 191 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103263 | 14370 | 194 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103264 | 14498 | 190 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103265 | 14377 | 195 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103266 | 14752 | 199 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103267 | 14716 | 195 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103268 | 14730 | 196 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103269 | 14396 | 198 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103270 | 14573 | 199 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103271 | 14868 | 193 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103272 | 14814 | 191 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103273 | 15320 | 200 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103274 | 14470 | 197 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103275 | 14561 | 195 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103276 | 14634 | 190 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103277 | 14415 | 192 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103278 | 14322 | 193 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103279 | 14169 | 197 | +
26.07.2023 | OOM202-1 | V 103280 | 14398 | 198 | +