## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3161
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.07.2023 | OOM202 | A 602877 | 14665 | 194 | +
24.07.2023 | OOM202 | A 602878 | 15120 | 189 | +
24.07.2023 | OOM202 | A 602879 | 14711 | 200 | +
24.07.2023 | OOM202 | A 602880 | 15338 | 196 | +
24.07.2023 | OOM202 | A 602881 | 14707 | 191 | +
24.07.2023 | OOM202 | A 602882 | 15123 | 198 | +
24.07.2023 | OOM202 | A 602883 | 15010 | 193 | +
24.07.2023 | OOM202 | A 602884 | 14848 | 200 | +
24.07.2023 | OOM202 | A 602885 | 14656 | 196 | +
24.07.2023 | OOM202 | A 602886 | 15081 | 199 | +