## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3160
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.07.2023 | OOA101-V | 102201 | 12491 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102202 | 10887 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102203 | 10836 | 24 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102204 | 11172 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102205 | 12386 | 39 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102206 | 11116 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102207 | 10927 | 14 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102208 | 11103 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102209 | 10794 | 22 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102210 | 11182 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102211 | 11134 | 22 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102212 | 10933 | 23 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102213 | 10898 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102214 | 11009 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102215 | 10838 | 25 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102216 | 10891 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102217 | 10892 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102218 | 10766 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102219 | 11117 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102220 | 10899 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102221 | 11058 | 36 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102222 | 11046 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102223 | 10821 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102224 | 11086 | 14 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102225 | 11148 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102226 | 11036 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102227 | 11143 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102228 | 10857 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102229 | 10888 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102230 | 10911 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102231 | 10915 | 21 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102232 | 10988 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102233 | 11434 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102234 | 11566 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102235 | 10986 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102236 | 10948 | 22 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102237 | 10993 | 34 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102238 | 11202 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102239 | 11158 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102240 | 10962 | 15 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102241 | 11183 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102242 | 11012 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102243 | 10877 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102244 | 10993 | 21 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102245 | 11131 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102246 | 10920 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102247 | 11028 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102248 | 10868 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102249 | 11028 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102250 | 10986 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102251 | 10869 | 22 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102252 | 10961 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102253 | 10962 | 33 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102254 | 11194 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102255 | 11214 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102256 | 10885 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102257 | 11090 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102258 | 10933 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102259 | 11076 | 21 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102260 | 11059 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102261 | 10966 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102262 | 10879 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102263 | 11148 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102264 | 11024 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102265 | 11142 | 23 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102266 | 11030 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102267 | 11000 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102268 | 10963 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102269 | 11231 | 34 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102270 | 11117 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102271 | 11240 | 15 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102272 | 11008 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102273 | 11310 | 21 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102274 | 11053 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102275 | 11107 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102276 | 10855 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102277 | 10999 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102278 | 11198 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102279 | 10757 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102280 | 10919 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102281 | 10907 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102282 | 11128 | 21 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102283 | 10935 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102284 | 11046 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102285 | 11108 | 33 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102286 | 11136 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102287 | 11033 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102288 | 10945 | 15 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102289 | 11147 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102290 | 10904 | 18 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102291 | 10953 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102292 | 10990 | 20 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102293 | 10923 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102294 | 10917 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102295 | 11213 | 19 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102296 | 11911 | 16 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102297 | 11009 | 24 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102298 | 10928 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102299 | 10850 | 17 | +
17.07.2023 | OOA101-V | 102300 | 11069 | 17 | +