## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3180
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2023 | OOM105 | A 133334 | 9799 | 199 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133335 | 9717 | 198 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133336 | 9505 | 198 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133337 | 9752 | 190 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133338 | 9475 | 199 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133339 | 9549 | 196 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133340 | 10134 | 195 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133341 | 9952 | 200 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133342 | 9765 | 195 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133343 | 9609 | 193 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133344 | 9721 | 199 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133345 | 9637 | 194 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133346 | 9675 | 198 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133347 | 9710 | 198 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133348 | 9730 | 193 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133349 | 10049 | 193 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133350 | 9846 | 199 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133351 | 9678 | 196 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133352 | 9415 | 198 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133353 | 9815 | 200 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133354 | 10394 | 200 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133355 | 9534 | 198 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133356 | 9254 | 200 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133357 | 10194 | 196 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133358 | 9397 | 199 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133359 | 9130 | 197 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133360 | 9307 | 198 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133361 | 9510 | 199 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133362 | 9372 | 196 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133363 | 9523 | 197 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133364 | 9843 | 199 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133365 | 9211 | 194 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133366 | 9726 | 197 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133367 | 9833 | 199 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133368 | 9434 | 197 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133369 | 10009 | 199 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133370 | 9801 | 195 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133371 | 9801 | 194 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133372 | 10050 | 196 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133373 | 9268 | 200 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133374 | 9562 | 192 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133375 | 9540 | 197 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133376 | 9235 | 198 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133377 | 9760 | 197 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133378 | 9130 | 200 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133379 | 9687 | 194 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133380 | 10121 | 194 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133381 | 9825 | 193 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133382 | 9655 | 198 | +
28.07.2023 | OOM105 | A 133383 | 9682 | 199 | +