## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3091
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.07.2023 | OOM112 | V 110151 | 42766 | 968 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110152 | 42847 | 1013 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110153 | 43977 | 1001 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110154 | 41673 | 978 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110155 | 45918 | 1079 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110156 | 42175 | 952 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110157 | 45348 | 1053 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110158 | 44920 | 1070 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110159 | 42647 | 1013 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110160 | 42270 | 983 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110161 | 42274 | 970 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110162 | 43775 | 1025 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110163 | 44135 | 1006 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110164 | 43178 | 348 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110165 | 44276 | 273 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110166 | 45314 | 342 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110167 | 43958 | 207 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110168 | 45496 | 264 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110169 | 42658 | 241 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110170 | 44906 | 200 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110171 | 42664 | 305 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110172 | 46211 | 281 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110173 | 43793 | 314 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110174 | 43557 | 194 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110175 | 42144 | 183 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110176 | 43531 | 207 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110177 | 45268 | 233 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110178 | 44138 | 321 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110179 | 40452 | 167 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110180 | 44217 | 152 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110181 | 46380 | 178 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110182 | 45458 | 1063 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110183 | 45411 | 1057 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110184 | 43452 | 1018 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110185 | 42448 | 1007 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110186 | 45217 | 1037 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110187 | 45205 | 1044 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110188 | 43674 | 1010 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110189 | 44318 | 1022 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110190 | 44060 | 1021 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110191 | 41367 | 958 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110192 | 45272 | 1068 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110193 | 43794 | 1001 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110194 | 43910 | 1035 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110195 | 43829 | 1042 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110196 | 42902 | 1012 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110197 | 44288 | 1050 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110198 | 46242 | 1078 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110199 | 45445 | 1034 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110200 | 43726 | 1009 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110201 | 43516 | 1025 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110202 | 44826 | 1039 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110203 | 43564 | 1004 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110204 | 43261 | 989 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110205 | 42493 | 986 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110206 | 41547 | 972 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110207 | 43950 | 1032 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110208 | 44794 | 999 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110209 | 44165 | 1037 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110210 | 45779 | 1075 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110211 | 44598 | 1055 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110212 | 44502 | 1054 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110213 | 45387 | 1057 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110214 | 42635 | 986 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110215 | 41177 | 978 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110216 | 42144 | 954 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110217 | 43150 | 1017 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110218 | 43492 | 1005 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110219 | 44914 | 1033 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110220 | 44633 | 1026 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110221 | 43617 | 994 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110222 | 40547 | 927 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110223 | 42106 | 950 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110224 | 41690 | 992 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110225 | 44846 | 1050 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110226 | 43128 | 991 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110227 | 44072 | 996 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110228 | 44569 | 1061 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110229 | 46017 | 1081 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110230 | 45112 | 1022 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110231 | 45105 | 1037 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110232 | 43393 | 987 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110233 | 45977 | 1091 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110234 | 43642 | 1001 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110235 | 45135 | 1072 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110236 | 43971 | 1032 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110237 | 43188 | 1003 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110238 | 44794 | 1063 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110239 | 43606 | 1020 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110240 | 43615 | 1010 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110241 | 45567 | 1054 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110242 | 45631 | 1089 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110243 | 45125 | 1052 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110244 | 42905 | 998 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110245 | 44867 | 1009 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110246 | 41928 | 944 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110247 | 45623 | 1080 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110248 | 44546 | 1007 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110249 | 45309 | 1066 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110250 | 44633 | 1048 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110251 | 45048 | 1024 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110252 | 43765 | 1002 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110253 | 45192 | 1065 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110254 | 43110 | 981 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110255 | 42950 | 997 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110256 | 43341 | 999 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110257 | 44587 | 1044 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110258 | 44419 | 1011 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110259 | 43560 | 997 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110260 | 42165 | 998 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110261 | 44473 | 1008 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110262 | 45035 | 1048 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110263 | 44039 | 1040 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110264 | 45866 | 1075 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110265 | 43957 | 1018 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110266 | 45045 | 1014 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110267 | 43993 | 999 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110268 | 45400 | 1064 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110269 | 43233 | 1016 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110270 | 43208 | 1000 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110271 | 43578 | 1023 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110272 | 44845 | 1044 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110273 | 43572 | 991 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110274 | 44610 | 988 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110275 | 44345 | 1041 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110276 | 42720 | 1001 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110277 | 43524 | 1032 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110278 | 43179 | 1025 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110279 | 44647 | 1032 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110280 | 44388 | 1008 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110281 | 45428 | 1075 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110282 | 42648 | 1008 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110283 | 44393 | 1018 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110284 | 43907 | 1038 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110285 | 43504 | 990 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110286 | 42022 | 984 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110287 | 42783 | 1012 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110288 | 41563 | 936 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110289 | 43599 | 1024 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110290 | 43316 | 1019 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110291 | 44250 | 1010 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110292 | 44696 | 1025 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110293 | 42770 | 1003 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110294 | 45980 | 1061 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110295 | 45562 | 1041 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110296 | 44558 | 1050 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110297 | 45887 | 1062 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110298 | 42074 | 995 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110299 | 44285 | 1050 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110300 | 44419 | 1041 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110301 | 43560 | 1011 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110302 | 46150 | 1075 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110303 | 43206 | 996 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110304 | 44196 | 1012 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110305 | 42877 | 1017 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110306 | 42886 | 970 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110307 | 41277 | 956 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110308 | 44399 | 1036 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110309 | 44133 | 1037 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110310 | 43746 | 1039 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110311 | 43948 | 1038 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110312 | 45215 | 1061 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110313 | 42792 | 1018 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110314 | 43959 | 1038 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110315 | 44161 | 1010 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110316 | 43961 | 1036 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110317 | 46477 | 1070 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110318 | 43863 | 1037 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110319 | 42977 | 1021 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110320 | 43172 | 1020 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110321 | 41840 | 958 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110322 | 41768 | 988 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110323 | 42948 | 996 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110324 | 43661 | 1041 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110325 | 42604 | 969 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110326 | 44920 | 1018 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110327 | 41369 | 938 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110328 | 41640 | 993 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110329 | 45495 | 1085 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110330 | 42334 | 955 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110331 | 43763 | 1006 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110332 | 46027 | 1078 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110333 | 44888 | 1062 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110334 | 43316 | 984 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110335 | 45686 | 1067 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110336 | 43616 | 994 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110337 | 43272 | 1032 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110338 | 41770 | 957 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110339 | 43473 | 1013 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110340 | 44460 | 1062 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110341 | 45775 | 1065 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110342 | 38177 | 911 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110343 | 45511 | 1055 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110344 | 45394 | 1060 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110345 | 42673 | 999 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110346 | 43198 | 990 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110347 | 44017 | 1014 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110348 | 44494 | 193 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110349 | 42033 | 178 | +
27.07.2023 | OOM112 | V 110350 | 45467 | 224 | +