## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3180
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2023 | OOM202 | A 604092 | 15071 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604093 | 15429 | 193 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604094 | 15738 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604095 | 15409 | 190 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604096 | 14634 | 197 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604097 | 15079 | 189 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604098 | 14800 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604099 | 15585 | 199 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604100 | 14957 | 195 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604101 | 14892 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604102 | 15086 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604103 | 15418 | 196 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604104 | 15279 | 194 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604105 | 15067 | 199 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604106 | 14536 | 193 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604107 | 15349 | 194 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604108 | 15312 | 193 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604109 | 15273 | 195 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604110 | 15711 | 196 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604111 | 15096 | 196 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604112 | 14882 | 192 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604113 | 14909 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604114 | 14543 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604115 | 14721 | 199 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604116 | 14931 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604117 | 14613 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604118 | 14604 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604119 | 15018 | 200 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604120 | 14349 | 196 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604121 | 15079 | 196 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604122 | 14755 | 199 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604123 | 14948 | 200 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604124 | 14839 | 197 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604125 | 14646 | 199 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604126 | 15464 | 195 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604127 | 14955 | 200 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604128 | 14478 | 194 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604129 | 14503 | 199 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604130 | 14428 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604131 | 14604 | 196 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604132 | 15017 | 200 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604133 | 14669 | 193 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604134 | 14491 | 196 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604135 | 14573 | 193 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604136 | 14923 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604137 | 14561 | 186 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604138 | 15377 | 198 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604139 | 14468 | 191 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604140 | 14994 | 199 | +
28.07.2023 | OOM202 | A 604141 | 14601 | 200 | +