## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3177
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.07.2023 | OOA101-V | 102301 | 11868 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102302 | 11882 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102303 | 11726 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102304 | 11547 | 9 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102305 | 11768 | 8 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102306 | 11773 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102307 | 11523 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102308 | 11381 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102309 | 11802 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102310 | 11411 | 9 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102311 | 11957 | 14 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102312 | 11436 | 11 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102313 | 11416 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102314 | 11544 | 9 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102315 | 11454 | 8 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102316 | 11628 | 11 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102317 | 11544 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102318 | 11825 | 23 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102319 | 11508 | 29 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102320 | 11481 | 11 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102321 | 11669 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102322 | 11620 | 12 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102323 | 11672 | 16 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102324 | 11657 | 11 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102325 | 11734 | 11 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102326 | 11690 | 14 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102327 | 11759 | 14 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102328 | 11547 | 13 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102329 | 11872 | 12 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102330 | 11488 | 7 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102331 | 11527 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102332 | 11721 | 12 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102333 | 11499 | 12 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102334 | 11597 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102335 | 11631 | 11 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102336 | 11498 | 11 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102337 | 11756 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102338 | 11579 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102339 | 11527 | 11 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102340 | 11644 | 12 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102341 | 11759 | 11 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102342 | 11701 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102343 | 11740 | 12 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102344 | 11671 | 44 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102345 | 11411 | 49 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102346 | 11892 | 29 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102347 | 11533 | 45 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102348 | 11833 | 41 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102349 | 11524 | 32 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102350 | 11858 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102351 | 11790 | 40 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102352 | 11430 | 43 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102353 | 11919 | 10 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102354 | 11863 | 13 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102355 | 11744 | 15 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102356 | 11725 | 29 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102357 | 11810 | 33 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102358 | 11780 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102359 | 11550 | 30 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102360 | 11705 | 38 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102361 | 12125 | 44 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102362 | 11859 | 32 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102363 | 12021 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102364 | 11926 | 29 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102365 | 11618 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102366 | 11596 | 36 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102367 | 11377 | 32 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102368 | 11614 | 36 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102369 | 11511 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102370 | 11501 | 34 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102371 | 11410 | 31 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102372 | 11398 | 29 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102373 | 11749 | 33 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102374 | 12041 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102375 | 11976 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102376 | 11900 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102377 | 11611 | 47 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102378 | 11940 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102379 | 11931 | 29 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102380 | 11758 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102381 | 11721 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102382 | 11607 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102383 | 11556 | 32 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102384 | 11646 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102385 | 11666 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102386 | 11620 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102387 | 11868 | 32 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102388 | 11394 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102389 | 11553 | 30 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102390 | 11797 | 28 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102391 | 11671 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102392 | 11724 | 33 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102393 | 11466 | 49 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102394 | 11519 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102395 | 11498 | 26 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102396 | 11547 | 22 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102397 | 11610 | 30 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102398 | 11469 | 24 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102399 | 11421 | 27 | +
31.07.2023 | OOA101-V | 102400 | 11680 | 27 | +