## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3287
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.09.2023 | OOA101-V | 102401 | 12224 | 44 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102402 | 11599 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102403 | 11929 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102404 | 11709 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102405 | 11771 | 34 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102406 | 12039 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102407 | 12003 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102408 | 11739 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102409 | 12006 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102410 | 11935 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102411 | 11810 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102412 | 11807 | 23 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102413 | 11954 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102414 | 11762 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102415 | 12058 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102416 | 11679 | 22 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102417 | 12083 | 46 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102418 | 11808 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102419 | 11712 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102420 | 12033 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102421 | 11833 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102422 | 12062 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102423 | 11837 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102424 | 11966 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102425 | 11882 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102426 | 11921 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102427 | 12194 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102428 | 11838 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102429 | 11676 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102430 | 11939 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102431 | 11539 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102432 | 11543 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102433 | 11746 | 42 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102434 | 11799 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102435 | 12014 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102436 | 11752 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102437 | 11955 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102438 | 11921 | 23 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102439 | 11636 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102440 | 11693 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102441 | 11691 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102442 | 11676 | 22 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102443 | 11859 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102444 | 11638 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102445 | 11911 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102446 | 11743 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102447 | 11469 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102448 | 11864 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102449 | 12037 | 48 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102450 | 11625 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102451 | 12140 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102452 | 11777 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102453 | 11848 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102454 | 11768 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102455 | 11802 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102456 | 11914 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102457 | 12018 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102458 | 12087 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102459 | 11850 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102460 | 11832 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102461 | 11960 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102462 | 11710 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102463 | 11815 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102464 | 11793 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102465 | 11974 | 42 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102466 | 11788 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102467 | 12239 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102468 | 11576 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102469 | 11826 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102470 | 11661 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102471 | 11932 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102472 | 11647 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102473 | 11703 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102474 | 11889 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102475 | 11690 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102476 | 11844 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102477 | 11442 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102478 | 11591 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102479 | 11628 | 23 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102480 | 11660 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102481 | 12007 | 41 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102482 | 11759 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102483 | 11857 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102484 | 11988 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102485 | 11853 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102486 | 11731 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102487 | 12022 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102488 | 11649 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102489 | 12009 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102490 | 11872 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102491 | 11556 | 22 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102492 | 11959 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102493 | 11733 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102494 | 11741 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102495 | 11665 | 40 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102496 | 11684 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102497 | 11599 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102498 | 11772 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102499 | 11843 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102500 | 11538 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102501 | 11529 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102502 | 11940 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102503 | 11805 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102504 | 11573 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102505 | 11933 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102506 | 11702 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102507 | 11833 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102508 | 11338 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102509 | 11937 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102510 | 11901 | 46 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102511 | 11635 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102512 | 11530 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102513 | 11749 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102514 | 11534 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102515 | 11942 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102516 | 11661 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102517 | 11875 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102518 | 11528 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102519 | 11708 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102520 | 11808 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102521 | 11772 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102522 | 11550 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102523 | 11892 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102524 | 11894 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102525 | 11794 | 43 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102526 | 11731 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102527 | 11674 | 23 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102528 | 11615 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102529 | 11737 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102530 | 11569 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102531 | 11574 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102532 | 11859 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102533 | 11797 | 22 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102534 | 11678 | 23 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102535 | 11864 | 21 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102536 | 11725 | 23 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102537 | 11614 | 23 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102538 | 11858 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102539 | 11794 | 22 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102540 | 11915 | 46 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102541 | 11624 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102542 | 11801 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102543 | 11511 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102544 | 11528 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102545 | 11734 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102546 | 11730 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102547 | 11795 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102548 | 11644 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102549 | 12113 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102550 | 11683 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102551 | 11641 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102552 | 11466 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102553 | 11728 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102554 | 11829 | 47 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102555 | 11679 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102556 | 11757 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102557 | 11906 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102558 | 11568 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102559 | 11718 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102560 | 11537 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102561 | 11472 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102562 | 11574 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102563 | 11778 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102564 | 11600 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102565 | 11430 | 22 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102566 | 11767 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102567 | 11629 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102568 | 11650 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102569 | 11858 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102570 | 11536 | 47 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102571 | 11795 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102572 | 11771 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102573 | 11652 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102574 | 11709 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102575 | 11917 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102576 | 11589 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102577 | 11460 | 23 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102578 | 11723 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102579 | 11622 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102580 | 11855 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102581 | 11945 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102582 | 11914 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102583 | 11726 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102584 | 11869 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102585 | 11819 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102586 | 11625 | 47 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102587 | 11887 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102588 | 11870 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102589 | 11726 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102590 | 11546 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102591 | 11879 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102592 | 11603 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102593 | 11884 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102594 | 12063 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102595 | 11659 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102596 | 11707 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102597 | 11655 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102598 | 11913 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102599 | 11831 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | 102600 | 11717 | 26 | +