## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3344
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103281 | 14361 | 194 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103282 | 15072 | 194 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103283 | 14666 | 192 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103284 | 15184 | 193 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103285 | 15171 | 199 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103286 | 14119 | 196 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103287 | 14467 | 190 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103288 | 14823 | 196 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103289 | 15314 | 200 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103290 | 14555 | 197 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103291 | 14287 | 193 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103292 | 14182 | 190 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103293 | 14852 | 191 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103294 | 14465 | 198 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103295 | 14724 | 194 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103296 | 15001 | 193 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103297 | 14058 | 199 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103298 | 14884 | 198 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103299 | 14528 | 192 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103300 | 14621 | 197 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103301 | 14427 | 197 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103302 | 14802 | 200 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103303 | 14765 | 199 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103304 | 14326 | 194 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103305 | 14260 | 197 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103306 | 14035 | 197 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103307 | 14453 | 198 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103308 | 14646 | 193 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103309 | 14376 | 200 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103310 | 14326 | 197 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103311 | 14182 | 198 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103312 | 14537 | 196 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103313 | 14338 | 189 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103314 | 14186 | 200 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103315 | 14263 | 191 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103316 | 14321 | 194 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103317 | 14461 | 195 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103318 | 14714 | 198 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103319 | 14463 | 196 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103320 | 14986 | 189 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103321 | 14881 | 197 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103322 | 14964 | 200 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103323 | 14761 | 191 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103324 | 14727 | 194 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103325 | 14425 | 89 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103326 | 14075 | 192 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103327 | 14639 | 193 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103328 | 14117 | 200 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103329 | 14380 | 197 | +
19.09.2023 | OOM202-1 | V 103330 | 14274 | 200 | +