## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3344
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.09.2023 | OOM102-A | V 102751 | 11399 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102752 | 11457 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102753 | 11354 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102754 | 11006 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102755 | 11406 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102756 | 11106 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102757 | 11045 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102758 | 11551 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102759 | 11217 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102760 | 10968 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102761 | 11023 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102762 | 11178 | 115 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102763 | 11053 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102764 | 11389 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102765 | 11305 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102766 | 11506 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102767 | 11303 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102768 | 11240 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102769 | 10989 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102770 | 10963 | 113 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102771 | 11335 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102772 | 11241 | 111 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102773 | 11234 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102774 | 11212 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102775 | 11274 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102776 | 11204 | 115 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102777 | 10878 | 115 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102778 | 11129 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102779 | 11151 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102780 | 11290 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102781 | 11225 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102782 | 11130 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102783 | 11371 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102784 | 11308 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102785 | 11270 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102786 | 11175 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102787 | 11106 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102788 | 11035 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102789 | 11519 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102790 | 11139 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102791 | 11097 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102792 | 11267 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102793 | 10914 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102794 | 11341 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102795 | 10875 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102796 | 11317 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102797 | 10878 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102798 | 11103 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102799 | 11406 | 115 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102800 | 11104 | 114 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102801 | 10919 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102802 | 11155 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102803 | 11206 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102804 | 11001 | 114 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102805 | 10921 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102806 | 11302 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102807 | 11293 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102808 | 11444 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102809 | 11399 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102810 | 11381 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102811 | 11354 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102812 | 11184 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102813 | 11054 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102814 | 11242 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102815 | 11023 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102816 | 11237 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102817 | 11348 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102818 | 11476 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102819 | 10899 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102820 | 11136 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102821 | 11318 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102822 | 11062 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102823 | 11233 | 114 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102824 | 11213 | 114 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102825 | 11547 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102826 | 11256 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102827 | 11325 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102828 | 11054 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102829 | 11029 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102830 | 11364 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102831 | 11319 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102832 | 11023 | 113 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102833 | 11393 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102834 | 11261 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102835 | 11160 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102836 | 11230 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102837 | 11378 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102838 | 11334 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102839 | 10930 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102840 | 11009 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102841 | 11082 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102842 | 11007 | 116 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102843 | 11139 | 117 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102844 | 11158 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102845 | 11139 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102846 | 11594 | 118 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102847 | 11113 | 120 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102848 | 11184 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102849 | 11160 | 119 | +
18.09.2023 | OOM102-A | V 102850 | 11281 | 116 | +