## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3344
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.09.2023 | OOM202 | V 103651 | 14856 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103652 | 14893 | 193 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103653 | 14905 | 189 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103654 | 14646 | 187 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103655 | 14589 | 200 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103656 | 14770 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103657 | 14433 | 190 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103658 | 14796 | 192 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103659 | 14776 | 200 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103660 | 14426 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103661 | 14925 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103662 | 14804 | 186 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103663 | 14501 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103664 | 14867 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103665 | 15073 | 192 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103666 | 14851 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103667 | 14645 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103668 | 14929 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103669 | 14943 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103670 | 14279 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103671 | 14667 | 193 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103672 | 14471 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103673 | 14614 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103674 | 14513 | 200 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103675 | 15260 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103676 | 14814 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103677 | 14146 | 193 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103678 | 14803 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103679 | 14252 | 192 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103680 | 14571 | 200 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103681 | 14483 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103682 | 14906 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103683 | 14402 | 200 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103684 | 14328 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103685 | 15094 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103686 | 14439 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103687 | 14152 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103688 | 15163 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103689 | 15700 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103690 | 14247 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103691 | 14458 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103692 | 14444 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103693 | 14038 | 194 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103694 | 15010 | 200 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103695 | 14442 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103696 | 14764 | 200 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103697 | 14784 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103698 | 14369 | 192 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103699 | 14486 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103700 | 14077 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103701 | 15385 | 193 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103702 | 14165 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103703 | 14600 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103704 | 14747 | 192 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103705 | 15328 | 200 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103706 | 15099 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103707 | 14535 | 194 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103708 | 14217 | 190 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103709 | 14519 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103710 | 14621 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103711 | 14475 | 193 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103712 | 14468 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103713 | 15056 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103714 | 14979 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103715 | 14277 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103716 | 14445 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103717 | 14752 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103718 | 14826 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103719 | 14972 | 193 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103720 | 14502 | 193 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103721 | 14328 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103722 | 14349 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103723 | 14402 | 194 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103724 | 14627 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103725 | 14403 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103726 | 14651 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103727 | 14252 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103728 | 14628 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103729 | 15355 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103730 | 14662 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103731 | 14331 | 200 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103732 | 14376 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103733 | 14267 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103734 | 14468 | 191 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103735 | 14858 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103736 | 14395 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103737 | 14583 | 191 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103738 | 14339 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103739 | 14650 | 192 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103740 | 14263 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103741 | 14768 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103742 | 14431 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103743 | 15093 | 196 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103744 | 14658 | 198 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103745 | 14660 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103746 | 14661 | 199 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103747 | 14662 | 194 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103748 | 14535 | 197 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103749 | 14806 | 195 | +
15.09.2023 | OOM202 | V 103750 | 14210 | 190 | +