## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3343
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100401 | 11318 | 20 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100402 | 11845 | 40 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100403 | 11574 | 34 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100404 | 11574 | 45 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100405 | 11702 | 37 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100406 | 11836 | 40 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100407 | 11864 | 37 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100408 | 11766 | 19 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100409 | 11901 | 41 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100410 | 11530 | 42 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100411 | 11521 | 27 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100412 | 11533 | 34 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100413 | 11351 | 32 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100414 | 11669 | 31 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100415 | 11427 | 33 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100416 | 11412 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100417 | 11804 | 29 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100418 | 11376 | 25 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100419 | 11617 | 21 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100420 | 11906 | 46 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100421 | 11509 | 25 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100422 | 11460 | 39 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100423 | 11451 | 22 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100424 | 11625 | 24 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100425 | 11945 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100426 | 11763 | 45 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100427 | 11502 | 30 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100428 | 11714 | 33 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100429 | 11532 | 31 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100430 | 11686 | 46 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100431 | 11725 | 35 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100432 | 11540 | 30 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100433 | 11391 | 44 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100434 | 11568 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100435 | 11409 | 35 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100436 | 11441 | 31 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100437 | 11756 | 21 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100438 | 11680 | 25 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100439 | 11411 | 24 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100440 | 11620 | 30 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100441 | 11499 | 47 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100442 | 11602 | 31 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100443 | 11669 | 27 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100444 | 11591 | 30 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100445 | 11413 | 36 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100446 | 11744 | 22 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100447 | 11528 | 39 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100448 | 11665 | 30 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100449 | 11504 | 47 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100450 | 11805 | 16 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100451 | 11658 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100452 | 11584 | 39 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100453 | 11484 | 32 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100454 | 11748 | 37 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100455 | 11880 | 27 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100456 | 11736 | 21 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100457 | 11869 | 46 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100458 | 11459 | 32 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100459 | 11385 | 24 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100460 | 11511 | 19 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100461 | 11612 | 37 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100462 | 11808 | 20 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100463 | 11555 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100464 | 12101 | 33 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100465 | 11667 | 43 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100466 | 11890 | 39 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100467 | 11883 | 37 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100468 | 11724 | 32 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100469 | 11515 | 16 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100470 | 11805 | 41 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100471 | 11535 | 28 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100472 | 12127 | 29 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100473 | 12003 | 48 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100474 | 11895 | 32 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100475 | 11669 | 27 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100476 | 11687 | 33 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100477 | 11881 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100478 | 11994 | 10 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100479 | 12163 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100480 | 11769 | 31 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100481 | 11738 | 42 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100482 | 11724 | 36 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100483 | 11922 | 36 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100484 | 11762 | 34 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100485 | 11429 | 24 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100486 | 11681 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100487 | 11792 | 44 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100488 | 11697 | 28 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100489 | 11981 | 51 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100490 | 12069 | 34 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100491 | 11661 | 27 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100492 | 11558 | 17 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100493 | 11753 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100494 | 11843 | 13 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100495 | 12072 | 35 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100496 | 12086 | 50 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100497 | 11920 | 39 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100498 | 11764 | 18 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100499 | 11978 | 38 | +
09.11.2023 | OOA101-1 V | V 100500 | 10523 | 23 | +