[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]Monitor
Sensor Connection /[

Connection A
A ' '




[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]Flow
Diverter

Tee

© . Adapter —




A Gyors útmutató a műszer sikeres beindításához és kalibrálásához szükséges lépéseket ismerteti. Ez az útmutató az AX/MX 300-I sorozatú analizátorokat és monitorokat tartalmazza. A műszer üzembehelyezése előtt olvassa el az eszközhöz mellékelt kezelési kézikönyvet.
[image: image5.jpg]


Alkatrészek
Az AX/MX 300-I hordozható oxigén monitor a következő alkatrészekből áll:
· [image: image6.jpg]


Érzékelő és terelőelem
· Érzékelő kábel
· T-elágazó adapter
· Rögzítő V adapter
· AA ceruzaelemek
· Kezelési kézikönyv
Üzembehelyezés:
Az üzembehelyezés egyszerűen elvégezhető:
1. Az érzékelő spirálkábelét csatlakoztassa a monitorhoz, és szorítsa meg a rögzítőanyát.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa az érzékelőhöz, és szorítsa meg a rögzítőanyát.
3. Helyezzen be 3 db AA lúgos ceruzaelemet.





Kalibrálás
Megjegyzés: Az AX300-I és MX300-I csak 100% oxigénnel, vagy környezeti levegővel (20,9%) kalibrálható. A helytelen kalibrálás vagy más gáz használata a ( SENSOR (ÉRZÉKELŐ) felirat kijelzését idézi elő.
1. Az elemek behelyezése után a folyadékkristályos kijelzőn villogó 00.0 jelenik meg.
2. A terelőelemet csavarja az érzékelőre, és dugja a műanyag T-elágazóba a fent látható módon. Csatlakoztassa 1-2 liter/perc áramlási sebességű tiszta, száraz oxigénforráshoz. 
3. 20 másodperc eltelte után nyomja meg a CAL gombot. A folyadékkristályos kijelző 9-től 0-ig visszaszámlál. Ha befejeződött a kalibrálás, a folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a gáz értéke. 
4. Nyomja meg a LOCK/UNLOCK (RETESZELÉS/FELOLDÁS) gombot a kalibrálási adatok elmentéséhez. A folyadékkristályos kijelző villogása ekkor megszűnik.
5. Az elemek ellenőrzéséhez nyomja meg a BAT TEST (ELEM TESZT) gombot.  (csak MX300-I)
6. Válassza le az érzékelőt az oxigénforrásról, és ellenőrizze, hogy a folyadékkristályos kijelző a szoba levegőjében 22% alatti értéket mutat. Nem szükséges, hogy pontosan 20.9-et mutasson.
A riasztások beállítása (csak MX300-I)
HI (MAGAS) riasztás
1. A vezérlőgombok reteszelésének feloldásához nyomja meg a LOCK/UNLOCK (RETESZELÉS/FELOLDÁS) gombot. A kijelző ekkor villogni kezd.
2. Nyomja meg egyszer a HI ALARM SET (MAGAS ALARM BEÁLLÍTÁS) gombot. Nyomja meg az UP (FEL) és DOWN (LE) gombot mindaddig, amíg a kijelző jobb alsó sarkában meg nem jelenik a kívánt érték. A beállítások elmentéséhez nyomja meg a Lock (Reteszelés) gombot, vagy lépjen tovább az Alacsony riasztás beállítására, az alábbiak szerint.
Megjegyzés: A  XE "HI (MAGAS) riasztás: érvénytelenítés" HI (MAGAS) és LO (ALACSONY) riasztások érvényteleníthetők a HI (MAGAS) riasztási határérték egy lépéssel a 100% fölé történő állításával. Ebben az üzemmódban a kijelzőn folyamatosan villogni fog az ALARM OFF (RIASZTÁS KIKAPCSOLVA) felirat.

LO (ALACSONY) riasztás:
3.  XE " riasztás: beállított értékek" Nyomja meg egyszer a LO ALARM SET (ALACSONY ALARM BEÁLLÍTÁS) gombot. (Ehhez először a LOCK/UNLOCK (RETESZELÉS/FELOLDÁS) gombbal fel kell oldania a gombok reteszelését). Nyomja meg az UP (FEL) és DOWN (LE) gombot mindaddig, amíg a kijelző jobb alsó sarkában meg nem jelenik a kívánt érték. Egy beépített biztonsági jellemző nem teszi lehetővé, hogy a LO (ALACSONY) riasztását 18%-nál alacsonyabb értékre állítsa. Nyomja meg a Lock (Reteszelés) gombot a beállítások elmentéséhez.

A riasztások tesztelése:
4. A riasztások teszteléséhez a LOCK/UNLOCK (RETESZELÉS/FELOLDÁS) gombbal oldja fel a gombok reteszelését, majd nyomja meg az ALARM TEST (RIASZTÁS TESZT) XE "ALARM TEST (RIASZTÁS TESZT) gomb"  gombot. A LO (ALACSONY), majd a HI (MAGAS) riasztás villogni kezd, és kb. 1 másodpercig megszólal a riasztási hangjelzés. A normál üzemmódra való visszatéréshez nyomja meg a LOCK (RETESZELÉS) gombot.
5. A riasztási hangjelzés 115 másodpercig történő felfüggesztéséhez nyomja meg a riasztás némító (A) gombot.
Kikapcsolás (OFF)
Az AX/MX300-I kikapcsolásához:
1. Nyomja meg a LOCK/UNLOCK (RETESZELÉS/FELOLDÁS) gombot a billentyűzet reteszelésének feloldásához.
2. A műszer kikapcsolásához nyomja meg az I/O gombot.
MONITOR





KÁBEL





Az AX300-I gyártmányú hordozható oxigén analizátor és az MX300-I hordozható oxigén monitor gyors útmutatója 





ÉRZÉKELŐ





�





Monitor


csatlakozó





Érzékelő


csatlakozó





�





Az elemek behelyezése


Fordítsa az elejével lefelé a műszert.


Alkalmazzon egy pénzérmét. Óvatosan feszítve nyissa fel az elemtartó billenthető rögzítőfülét.


A rögzítőfül közelében emelje fel, és vegye le az elemtartó ajtaját.


Helyezzen be 3 db AA lúgos ceruzaelemet, a helyes polaritást betartva.


Megjegyzés: Ha az elemek behelyezése közben megnyomja valamelyik gombot, akkor az hibakódot okozhat.A visszaállításhoz távolítsa el, és ismét helyezze vissza az elemeket.


Megjegyzés: Csak lúgos elemeket használjon.











�





�





Mikro-üzemanyagcella





Áramlás 


Terelőelem





T-elágazó





Érzékelő 


felület





�





(csak MX300-I)





�








