[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]Monitor
Sensor Connection /[

Connection A
A ' '




Ghidul de pornire rapidă descrie paşii pentru a porni şi calibra cu succes instrumentul. Acest ghid se referă la seria AX/MX 300-I de analizoare şi monitoare. Înainte de a pune în funcţiune instrumentul, vă rugăm să citiţi manualul de utilizare care însoţeşte dispozitivul.

[image: image4.jpg]


Componente

Monitorul portabil de oxigen AX/MX 300-I include:

· [image: image5.jpg]Flow
Diverter

Tee

© . Adapter —




Senzor & Deflector

· Cablu senzor

· [image: image6.jpg]


Adaptor T

· [image: image7.jpg]


Adaptor cu fixare în V

· Baterii AA

· Manual de instrucţiuni

Setare

Setarea este simplă:

1. Conectaţi cablul elicoidal al senzorului la monitor şi strângeţi nutul de prindere.

2. Conectaţi celălalt capăt la senzor şi strângeţi nutul de prindere.

3. Instalaţi 3 baterii alcaline AA.






Calibrarea

Observaţie:  AX300-I şi MX300-I pot fi calibrate numai utilizând oxigen 100% sau aer din încăpere (20.9%). Calibrarea inadecvată sau utilizarea de concentraţii diferite de gaze vor activa ( indicatorul SENZORULUI.

1. După instalarea bateriilor, ecranul LCD va afişa intermitent 00.0.

2. Înşurubaţi deflectorul de flux pe senzore, introduceţi teul din plastic după cum este ilustrat mai sus. Conectaţi la o sursă de oxigen pur uscat care curge cu un debit de 1-2 litri pe minut. 

3. După 20 secunde, apăsaţi tasta CAL. Ecranul LCD va începe numărătoarea inversă de la 9 la 0. Atunci când calibrarea a fost finalizată, ecranul LCD va afişa valoarea gazului. 

4. Apăsaţi tasta LOCK/UNLOCK (blocare/deblocare) pentru a memora datele de calibrare. Ecranul LCD nu se va mai aprinde intermitent.

5. Verificaţi bateriile apăsând tasta BAT TEST.  (numai MX300-I)
6. Îndepărtaţi senzorul de la sursa de oxigen şi confirmaţi faptul că pe LCD este indicată o valoare mai mică de 22% în aerul din încăpere. Nu este necesară afişarea unei valori exacte de 20.9.

Setarea alarmelor (numai MX300-I)

Alarmă HI

1. Deblocaţi tastele de control prin apăsarea tastei LOCK/UNLOCK (blocare/deblocare). Afişajul se va aprinde intermitent.

2. Apăsaţi o dată tasta HI ALARM SET (setare alarmă HI). Apăsaţi tastele cu săgeată UP (sus) şi DOWN (jos) până când valoarea dorită este afişată în colţul din dreapta jos. Apăsaţi tasta Lock pentru a memora setările sau treceţi mai departe la setarea alarmei Low.

Observaţie:Alarmele  XE "Alarmă HI: anulare" HI şi LO pot fi anulate prin setarea limitei alarmei HI cu o unitate mai sus de 100%. Afişajul va afişa continuu ALARM OFF în acest mod.

Alarmă LO:
3.  XE " alarmă: puncte de setare" Apăsaţi o dată tasta LO ALARM SET (setare alarmă LO). (Ar putea fi mai întâi necesară deblocarea tastelor utilizând tasta LOCK/UNLOCK (blocare/deblocare)). Apăsaţi tastele cu săgeţi UP (sus) şi DOWN (jos) pentru a selecta o valoare afişată în colţul din stânga jos. O măsură de siguranţă integrată nu vă va permite să selectaţi o valoare a alarmei LO mai mică de 18%. Apăsaţi tasta Lock pentru a memora setările.

Testarea alarmelor:
4. Pentru a testa alarmele, deblocaţi comenzile apăsând tasta LOCK/UNLOCK (blocare/deblocare) şi apoi apăsaţi tasta ALARM TEST XE "Buton ALARM TEST (testare alarmă)"  (testare alarmă). Alarma LO urmată de alarma HI se vor aprinde intermitent şi alarma vizuală şi acustică va fi activată timp de 1 secundă. Apăsaţi tasta LOCK pentru operare normală.

5. Pentru a dezactiva sonorul alarmei timp de 115 secunde, apăsaţi tasta de dezactivare acustică a alarmei ().

Oprirea alimentării (OFF)

Pentru a opri AX/MX300-I:

1. Apăsaţi tasta LOCK/UNLOCK (blocare/deblocare) pentru a debloca tastatura.

2. Apăsaţi I/O pentru a opri instrumentul.

Cablu





Ghid de pornire rapidă pentru modelul AX300-I de analizor portabil de oxigen şi MX300-I monitor portabil de oxigen





Senzor





��





Conexiune


Monitor








Conexiune


Senzor








�





Instalarea bateriilor


Ţineţi instrumentul cu faţa în jos.


Utilizând o monedă, rotiţi uşor pentru a deschide încuietoarea articulată a capacului compartimentului pentru baterii.


Ridicaţi capacul de lângă încuietoare şi scoateţi-l.


Instalaţi 3 baterii alcaline AA respectând polaritatea corectă.


Observaţie: Apăsarea tastelor în timpul instalării bateriilor poate activa un cod de eroare. Pentru resetare, scoateţi şi reintroduceţi bateriile.


Observaţie: Utilizaţi numai baterii alcaline











�





�





Celulă combustibil microbian





Deflector


Flux 








Adaptor în T





Suprafaţă 


de detectare





�





(numai MX300-I)





�








