[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]Monitor
Sensor Connection /[

Connection A
A ' '




[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]Flow
Diverter

Tee

© . Adapter —




Stručný návod popisuje postup úspěšného spuštění a kalibrace zařízení. Návod se týká série AX/MX 300-I analyzátorů a monitorů. Před uvedením zařízení do provozu si pročtěte uživatelskou příručku dodanou se zařízením.

[image: image5.jpg]


Komponenty

Přenosný monitor kyslíku AX/MX 300-I obsahuje:

· [image: image6.jpg]


Senzor a přepínač

· Kabel senzoru

· T adaptér

· V mount adaptér

· Baterie AA

· Návod k použití

Nastavení

Nastavení je snadné:

1. Připojte kroucený kabel senzoru k monitoru a utáhněte uchycující matici.

2. Připojte druhý konec k senzoru a utáhněte uchycující matici.

3. Vložte 3 alkalické baterie AA.





Kalibrace
Poznámka:  Modely AX300-I a MX300-I lze kalibrovat pouze při použití 100% kyslíku nebo okolního vzduchu (20,9%). Nesprávná kalibrace nebo použití jiných koncentrací plynu způsobí aktivaci( indikátoru SENSORU.

1. Po vložení baterií blikne na LCD nápis 00.0.

2. Zaveďte průtokový přepínač k senzoru a zasuňte jej do plastového téčka, jak je znázorněno výše. Připojte ke zdroji čistého suchého kyslíku s průtokem 1 - 2 litry za minutu. 

3. Po 20 sekundách stiskněte klávesu CAL. LCD bude odpočítávat od 9 do 0. Po dokončení kalibrace se na LCD zobrazí hodnota plynu. 

4. Stisknutím klávesy LOCK/UNLOCK uložíte kalibrační údaje. LCD přestane blikat.

5. Stisknutím klávesy BAT TEST zkontrolujte baterie.  (pouze model MX300-I)
6. Vyjměte senzor ze zdroje kyslíku a potvrďte odečet LCD menší než 22% v okolním vzduchu. Není nezbytné, aby se odečet rovnal přesně 20,9.

Nastavení alarmů (pouze model MX300-I)

HI Alarm (Alarm pro vysokou hodnotu)

1. Stisknutím klávesy LOCK/UNLOCK odemkněte ovládací klávesy. Displej začne blikat.

2. Jedenkrát stiskněte klávesu HI ALARM SET. Stisknutím šipek UP a DOWN nastavíte požadovanou hodnotu, zobrazenou v pravém dolním rohu. Stisknutím klávesy Lock uložíte nastavením nebo pokračujete k nastavení alarmu pro nízkou hodnotu, viz níže.

Poznámka:
Alarmy  XE "HI alarm: zrušení" HI a LO (pro vysokou a nízkou hodnotu) mohou být zrušeny nastavením limitu HI alarmu jeden stupeň nad 100%. Na displeji bude v tomto režimu nepřetržitě blikat nápis ALARM OFF (ALARM VYPNUTÝ).

LO Alarm (Alarm pro nízkou hodnotu):
3.  XE " alarm: požadované hodnoty" Jedenkrát stiskněte klávesu LO ALARM SET. (Případně nejprve klávesy odemkněte pomocí klávesy LOCK/UNLOCK). Stisknutím šipek UP a DOWN vyberte hodnotu, zobrazenou v levém dolním rohu. Zabudovaný bezpečnostní prvek nedovolí zvolit hodnotu LO alarmu nižší než 18%. Stisknutím klávesy Lock uložíte nastavení.

Testování alarmů:
4. Chcete-li testovat alarmy, odemkněte ovládací prvky stisknutím klávesy LOCK/UNLOCK a poté stiskněte klávesu ALARM TEST XE "Tlačítko ALARM TEST" . Začne blikat LO alarm a následně HI alarm a přibližně za 1 sekundu se aktivuje audiovizuální alarm. Běžný provoz spustíte pomocí klávesy LOCK.

5. Bzučák alarmu ztlumíte na 115 sekund stisknutím klávesy pro ztlumení alarmu ().

Vypnutí

Zařízení AX/MX300-I vypnete následujícím způsobem:

1. Stisknutím klávesy LOCK/UNLOCK odemknete klávesnici.

2. Stisknutím tlačítka I/O vypnete zařízení.

Kabel





Monitor





Stručný návod k modelu AX300-I přenosného analyzátoru kyslíku a MX300-I přenosného monitoru kyslíku





Senzor





�





Senzor


Připojení





Monitor


Připojení





�





Vložení baterie


Zařízení držte přední stranou dolů.


Pomocí mince nenásilně otočte a otevřete na pantech zavěšenou západku dvířek přihrádky na baterie.


Nadzvedněte dvířka v blízkosti západky a vytáhněte je.


Vložte 3 alkalické baterie AA a dbejte na jejich správnou polaritu.


Poznámka: Stisknutí kláves během vkládání baterií může aktivovat chybový kód. Resetujte pomocí vyjmutí a opětovného vložení baterie.


Poznámka: Používejte pouze alkalické baterie











�





�





Mikropalivový článek





Průtokový 


přepínač





T 


adaptér





Snímací 


plocha





�





(pouze model MX300-I)





�








