[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]Monitor
Sensor Connection /[

Connection A
A ' '




[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]Flow
Diverter

Tee

© . Adapter —




Краткото ръководство описва стъпките за успешно стартиране и калибриране на измервателния апарат. Настоящото ръководство обхваща анализаторите и мониторите от серия AX/MX 300-I. Преди да пуснете измервателния апарат в действие, моля, прочетете ръководството за употреба, приложено към апарата.

[image: image5.jpg]


Компоненти

Преносимият кислороден монитор AX/MX 300-I включва:

· [image: image6.jpg]


Сензор и отклонител

· Кабел за сензора

· Т-адаптер

· Адаптер тип V-Mount

· Батерии тип АА

· Ръководство за употреба

Подготовка за работа

Подготовката за работа е лесна:

1. Свържете спиралния кабел за сензора към монитора и затегнете контрагайката.

2. Свържете другия край към сензора и затегнете контрагайката.

3. Поставете 3 алкални батерии тип АА.



Калибриране

Забележка: Апаратите AX300-I и MX300-I могат да се калибрират само с използване на 100% кислород или стаен въздух (20,9%). Неправилното калибриране или използването на други газови концентрации ще активира индикатора ( SENSOR.

1. След като поставите батериите, на LCD екранчето започва да мига 00.0.

2. Завинтете отклонителя на потока върху сензора и го вкарайте в пластмасовия тройник, както е показано по-горе. Свържете към линия за подаване на чист кислород с дебит 1-2 литра в минута. 

3. След 20 секунди натиснете бутона CAL. Показанието на LCD екранчето отброява обратно от 9 до 0. Когато калибрирането завърши, на LCD екранчето се показва стойността за газа. 

4. Натиснете бутона LOCK/UNLOCK, за да съхраните данните от калибрирането. Показанието на LCD екранчето спира да мига.

5. Проверете батериите, като натиснете бутона BAT TEST. (само за MX300-I)
6. Разкачете сензора от линията за подаване на кислород и се уверете, че LCD индикаторът отчита по-малко от 22% кислород в стайния въздух. Не е необходимо да отчита точно 20,9.

Настройка на алармите (само за MX300-I)

Аларма HI (висока стойност)

1. Отключете бутоните за управление, като натиснете бутона LOCK/UNLOCK. Дисплеят започва да мига.

2. Натиснете еднократно бутона HI ALARM SET. Натискайте бутоните със стрелки НАГОРЕ и НАДОЛУ, докато в долния десен ъгъл на екранчето се покаже желаната стойност. Натиснете бутона LOck, за да съхраните настройките, или преминете към настройката на аларма по ниска стойност по-долу.

Заб.:
Алармите по висока и ниска стойност XE "HI alarm:defeating"HI и LO могат да бъдат анулирани, като настроите границата за HI аларма на една стъпка над 100%. В този режим на дисплея ще мига непрекъснато надпис ALARM OFF.

Аларма LO:
3. XE " alarm:setpoints"Натиснете еднократно бутона LO ALARM SET. (Може да се наложи най-напред да отключите бутоните, като използвате LOCK/UNLOCK). Натискайте бутоните със стрелки НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да изберете стойност, която се показва в долния ляв ъгъл на екранчето. Вградената защита няма да ви позволи да изберете стойност за аларма LO, по-ниска от 18%. Натиснете бутона за заключване (LOck), за да съхраните настройките.

Тестване на алармите:
4. За да тествате алармите, отключете бутоните за управление, като натиснете бутона LOCK/UNLOCK и след това натиснете бутона ALARM TESTXE "ALARM TEST button". Алармата LO, а след това и алармата HI започват да мигат и за около 1 секунда се включва звуково-визуална аларма. Натиснете бутона LOCK, за да се върнете към нормална работа.

5. За да изключите алармения зумер за 115 секунди, натиснете бутона за изключване на звука на алармата ().

Изключване на захранването

За да изключите апарата AX/MX300-I:

1. Натиснете бутона LOCK/UNLOCK, за да отключите клавиатурата.

2. Натиснете бутона I/O, за да изключите измервателния апарат.

МОНИТОР





КАБЕЛ





Кратко ръководство за преносим кислороден анализатор, модел AX300-I и преносим кислороден монитор, модел MX300-I





СЕНЗОР





�





Свързване


на сензора





Свързване на монитора





�





Поставяне на батериите


Хванете измервателния апарат с лицевата страна надолу.


Като използвате монета, завъртете леко, за да отворите заключалката на шарнирното капаче на отделението за батерии.


Повдигнете капачето до заключалката и го издърпайте.


Поставете 3 алкални батерии тип АА, като спазвате правилната полярност.


Забележка: Натискането на бутоните по време на поставянето на батерии може да активира код за грешка.За да го изчистите, извадете и поставете отново батерия.


Забележка: Използвайте само алкални батерии











�





�





Микрогоривна клетка





Т-образен


адаптер





Сензорна


повърхност





Отклонител


на потока





�





(само за MX300-I)





�








