[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]Monitor
Sensor Connection /[

Connection A
A ' '




[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]Flow
Diverter

Tee

© . Adapter —




Priručnik za brzi početak korištenja opisuje korake do uspješnog pokretanja i kalibriranja instrumenta. Ovaj priručnik pokriva seriju AX/MX 300-I analizatora i monitora. Prije puštanja instrumenta u rad, molimo pročitajte priručnik za korisnika koji je isporučen s uređajem.
[image: image5.jpg]


Komponente
Prijenosni monitor kisika AX/MX 300-I uključuje:
· [image: image6.jpg]


Senzor i usmjernik
· Kabel senzora
· T-razvodnik
· Klinasti prilagodnik
· Baterije AA
· Upute za uporabu
Priprema uređaja
Priprema uređaja je jednostavna:
1. Spojite spiralni kabel senzora na monitor i stegnite zadržnu maticu.
2. Spojite drugi kraj na senzor i stegnite zadržnu maticu.
3. Umetnite 3 AA alkalijske baterije.




Kalibriranje
Napomena:  Monitori AX300-I i MX300-I se mogu kalibrirati samo korištenjem 100% kisika ili zraka u prostoriji (20.9%). Nepravilno kalibriranje ili korištenje drugih koncentracija plina aktivirat će indikator ( SENSOR.
1. Nakon umetanja baterija na LCD zaslonu će treptati 00.0.
2. Nataknite usmjernik protoka na senzor i umetnite u plastični T-razvodnik kako je prikazano gore. Spojite na dotok čistog suhog kisika s protokom od 1-2 litre u minuti. 

3. Nakon 20 sekundi pritisnite tipku CAL. LCD zaslon će odbrojavati od 9 do 0. Kada je kalibriranje završeno LCD zaslon će prikazati vrijednost plina. 

4. Pritisnite tipku LOCK/UNLOCK da se podaci kalibriranja spreme. LCD zaslon će prestati treptati.
5. Provjerite baterije pritiskom na tipku BAT TEST.  (samo MX300-I)
6. Skinite senzor s dovoda kisika i potvrdite da LCD zaslon pokazuje manje od 22% u zraku prostorije. Nije nužno da pokazuje točno 20,9.
Podešavanje alarma (samo MX300-I)
HI Alarm (previše)
1. Otključajte upravljačke tipke pritiskom na tipku LOCK/UNLOCK. Zaslon će treptati.
2. Pritisnite jedanput tipku HI ALARM SET. Pritišćite tipke strelica GORE i DOLJE dok se u donjem desnom kutu ne pokaže željena vrijednost. Pritisnite tipku LOCK da se postavka spremi ili nastavite na podešavanje LO alarma dolje.
Napomena:
Alarmi  XE "HI alarm:defeating" HI i LO se mogu ukinuti podešavanjem granice HI alarma jedan korak iznad 100%. U tom modu na zaslonu će stalno treptati ALARM OFF.
LO Alarm (premalo):
3.  XE " alarm:setpoints" Pritisnite jedanput tipku LO ALARM SET. (Možda će prvo trebati otključati tipke koristeći LOCK/UNLOCK). Pritišćite tipku strelice GORE i DOLJE da izaberete vrijednost prikazanu u donjem lijevom kutu. Ugrađena zaštitna funkcija neće vam dopustiti da izaberete vrijednosti LO alarma manje od 18%. Pritisnite tipku LOCK da se postavka spremi.
Testiranje alarma:
4. Za testiranje alarma, otključajte upravljačke tipke pritiskom na LOCK/UNLOCK i zatim pritisnite tipku ALARM TEST. Treptat će LO alarm praćen HI alarmom i na približno 1 sekundu će se uključiti zvučni alarm. Pritisnite tipku LOCK za normalan rad.
5. Da utišate zujalo alarma na 115 sekundi pritisnite tipku stišavanja alarma ().
Isključivanje uređaja
Za gašenje uređaja AX/MX300-I:
1. Pritisnite tipku LOCK/UNLOCK da se otključa tipkovnica.
2. Pritisnite tipku I/O da se instrument isključi.
Kabel





Monitor








Kratka uputa za prijenosni analizator kisika model AX300-I i prijenosni monitor kisika MX300-I











Senzor








�











Priključak na monitor





Priključak na senzor





�











Umetanje baterija


Držite instrument okrenut dolje.


Upotrijebite kovanicu. Nježno okretanjem otvorite zasun na poklopcau pretinca za baterije.


Podignite poklopac blizu zasuna i izvucite ga.


Umetnite 3 AA alkalijske baterije pazeći na pravilan polaritet.


Napomena: Pritiskanje tipki pri umetanju baterija može aktivirati neki kod greške. Za poništenje koda izvadite i vratite baterije


Napomena: Upotrebljavajte samo alkalijske baterije.





�











�











Mikro goriva ćelija





Usmjernik protoka





T-razvodnik





Osjetna površina





�











(samo MX300-I)





�














