[image: image1.png]Vandagraph
>ensor Technologies






Influence of Humidity on the Output Signal 

of VST Oxygen Sensors
Models: VST1700 & VST2200

	Temperature °C
	% Influence Relative

per % Relative Humidity

	dry
	-0.000

	0
	-0.006

	1
	-0.006

	2
	-0.007

	3
	-0.007

	4
	-0.008

	5
	-0.009

	6
	-0.009

	7
	-0.010

	8
	-0.011

	9
	-0.011

	10
	-0.012

	11
	-0.013

	12
	-0.014

	13
	-0.015

	14
	-0.016

	15
	-0.017

	16
	-0.018

	17
	-0.019

	18
	-0.020

	19
	-0.022

	20
	-0.023

	21
	-0.025

	22
	-0.026

	23
	-0.028

	24
	-0.029

	25
	-0.031

	26
	-0.033

	27
	-0.035

	28
	-0.037

	29
	-0.040

	30
	-0.042

	35
	-0.054

	40
	-0.073

	45
	-0.095

	50
	-0.122

	55
	-0.155

	60
	-0.197

	65
	-0.247

	70
	-0.308

	75
	-0.380

	80
	-0.467

	85
	-0.571

	90
	-0.692

	95
	-0.834

	100
	-1.000


                                 Ambient pressure: 1,013 mbar                                              V1.0   01/01/13

Vandagraph Sensor Technologies Limited

15 Station Road, Cross Hills, Keighley, West Yorkshire BD20 7DT, United Kingdom

Tel +44 (0) 1535 634900   Fax +44 (0) 1535 635582   e-mail: info@vandagraphst.com

www.vandagrapst.com

