## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3451
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.12.2023 | OOM111 | A 125439 | 12109 | 112 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125440 | 11386 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125441 | 12245 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125442 | 11717 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125443 | 11786 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125444 | 11848 | 112 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125445 | 11870 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125446 | 12087 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125447 | 12465 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125448 | 11919 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125449 | 11805 | 110 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125450 | 11849 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125451 | 11403 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125452 | 11786 | 116 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125453 | 11845 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125454 | 11819 | 113 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125455 | 12009 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125456 | 11441 | 114 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125457 | 11844 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125458 | 11580 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125459 | 12163 | 116 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125460 | 12261 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125461 | 12060 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125462 | 12120 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125463 | 12288 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125464 | 12235 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125465 | 12158 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125466 | 12408 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125467 | 12499 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125468 | 11915 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125469 | 12131 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125470 | 11920 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125471 | 12042 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125472 | 12236 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125473 | 12174 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125474 | 12464 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125475 | 12155 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125476 | 12128 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125477 | 11839 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125478 | 12379 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125479 | 12126 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125480 | 11964 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125481 | 12321 | 116 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125482 | 12479 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125483 | 12403 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125484 | 12109 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125485 | 12166 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125486 | 12077 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125487 | 12024 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125488 | 12150 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125489 | 12439 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125490 | 12182 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125491 | 11997 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125492 | 12216 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125493 | 12085 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125494 | 12248 | 116 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125495 | 12294 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125496 | 12064 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125497 | 12124 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125498 | 12091 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125499 | 12580 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125500 | 11857 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125501 | 12411 | 114 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125502 | 11829 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125503 | 12058 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125504 | 12231 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125505 | 12405 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125506 | 12061 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125507 | 11878 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125508 | 12094 | 114 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125509 | 12104 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125510 | 12120 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125511 | 11836 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125512 | 12369 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125513 | 12105 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125514 | 12216 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125515 | 12269 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125516 | 11879 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125517 | 12268 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125518 | 12270 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125519 | 12360 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125520 | 12175 | 113 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125521 | 12242 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125522 | 12214 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125523 | 12267 | 116 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125524 | 12297 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125525 | 12248 | 117 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125526 | 12148 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125527 | 12218 | 112 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125528 | 12150 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125529 | 12420 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125530 | 12057 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125531 | 12028 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125532 | 12351 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125533 | 12112 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125534 | 12015 | 119 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125535 | 12196 | 115 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125536 | 12002 | 118 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125537 | 12093 | 120 | +
13.12.2023 | OOM111 | A 125538 | 12030 | 120 | +