## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3492
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.01.2024 | OOM103 | V 120501 | 11685 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120502 | 11551 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120503 | 11481 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120504 | 11982 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120505 | 11448 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120506 | 11895 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120507 | 11907 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120508 | 11650 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120509 | 11707 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120510 | 11801 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120511 | 11539 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120512 | 11551 | 97 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120513 | 12003 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120514 | 11725 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120515 | 11196 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120516 | 11183 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120517 | 11178 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120518 | 11688 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120519 | 11498 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120520 | 11639 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120521 | 11293 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120522 | 11785 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120523 | 11737 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120524 | 12000 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120525 | 11767 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120526 | 11528 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120527 | 11707 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120528 | 11760 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120529 | 11910 | 97 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120530 | 12051 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120531 | 11930 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120532 | 11709 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120533 | 11546 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120534 | 12035 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120535 | 11471 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120536 | 11957 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120537 | 11981 | 39 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120538 | 12109 | 40 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120539 | 11839 | 39 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120540 | 11488 | 42 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120541 | 11895 | 46 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120542 | 11842 | 43 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120543 | 12009 | 44 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120544 | 11797 | 53 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120545 | 11774 | 39 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120546 | 12026 | 45 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120547 | 11808 | 44 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120548 | 11764 | 44 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120549 | 11784 | 45 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120550 | 11893 | 43 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120551 | 12138 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120552 | 11831 | 97 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120553 | 11538 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120554 | 11604 | 97 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120555 | 11903 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120556 | 11701 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120557 | 11730 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120558 | 11710 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120559 | 11810 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120560 | 11559 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120561 | 11942 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120562 | 11745 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120563 | 11774 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120564 | 11682 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120565 | 11615 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120566 | 11538 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120567 | 11571 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120568 | 11473 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120569 | 11786 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120570 | 11515 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120571 | 11822 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120572 | 11766 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120573 | 11745 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120574 | 11805 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120575 | 11650 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120576 | 11995 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120577 | 12108 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120578 | 12029 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120579 | 11463 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120580 | 11704 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120581 | 11315 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120582 | 11524 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120583 | 11637 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120584 | 11853 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120585 | 11857 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120586 | 11773 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120587 | 12025 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120588 | 11870 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120589 | 11426 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120590 | 11689 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120591 | 11622 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120592 | 11842 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120593 | 11635 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120594 | 10732 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120595 | 11497 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120596 | 11636 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120597 | 11817 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120598 | 11894 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120599 | 11659 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120600 | 11849 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120601 | 11641 | 96 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120602 | 11482 | 97 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120603 | 11482 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120604 | 11612 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120605 | 11774 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120606 | 11693 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120607 | 11737 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120608 | 11673 | 97 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120609 | 11824 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120610 | 11620 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120611 | 11815 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120612 | 11895 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120613 | 11997 | 97 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120614 | 11677 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120615 | 11909 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120616 | 11902 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120617 | 11545 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120618 | 11813 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120619 | 11796 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120620 | 11738 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120621 | 11627 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120622 | 11639 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120623 | 11620 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120624 | 11832 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120625 | 11465 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120626 | 11535 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120627 | 11719 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120628 | 11491 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120629 | 11896 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120630 | 11783 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120631 | 12080 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120632 | 11659 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120633 | 11524 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120634 | 11835 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120635 | 11776 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120636 | 11702 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120637 | 11733 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120638 | 11861 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120639 | 12026 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120640 | 12039 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120641 | 11899 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120642 | 11701 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120643 | 11732 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120644 | 11533 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120645 | 11867 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120646 | 11666 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120647 | 11650 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120648 | 11689 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120649 | 11643 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120650 | 11809 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120651 | 11584 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120652 | 11597 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120653 | 11737 | 97 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120654 | 11459 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120655 | 11836 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120656 | 11808 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120657 | 11712 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120658 | 11816 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120659 | 11623 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120660 | 11762 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120661 | 11964 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120662 | 11666 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120663 | 11886 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120664 | 11831 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120665 | 11779 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120666 | 11629 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120667 | 11406 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120668 | 11830 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120669 | 11912 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120670 | 11620 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120671 | 11860 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120672 | 11445 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120673 | 11864 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120674 | 11708 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120675 | 11887 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120676 | 11777 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120677 | 11711 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120678 | 11704 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120679 | 11669 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120680 | 11598 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120681 | 11632 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120682 | 11560 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120683 | 11584 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120684 | 11510 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120685 | 11471 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120686 | 11516 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120687 | 11729 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120688 | 11893 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120689 | 11536 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120690 | 11919 | 100 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120691 | 11940 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120692 | 11815 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120693 | 11747 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120694 | 11474 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120695 | 11620 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120696 | 11818 | 98 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120697 | 11720 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120698 | 11838 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120699 | 11551 | 99 | +
19.01.2024 | OOM103 | V 120700 | 11685 | 96 | +