## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3435
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.02.2024 | OOA101-V | P 106001 | 11442 | 12 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106002 | 11497 | 12 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106003 | 11492 | 19 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106004 | 11240 | 13 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106005 | 11446 | 13 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106006 | 11596 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106007 | 11563 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106008 | 11888 | 22 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106009 | 11650 | 24 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106010 | 11489 | 29 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106011 | 11956 | 24 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106012 | 11715 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106013 | 11850 | 25 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106014 | 11711 | 25 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106015 | 11687 | 10 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106016 | 11500 | 27 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106017 | 12054 | 59 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106018 | 11845 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106019 | 11741 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106020 | 12037 | 23 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106021 | 11863 | 29 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106022 | 11676 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106023 | 11863 | 29 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106024 | 11954 | 22 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106025 | 11984 | 27 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106026 | 11806 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106027 | 11811 | 29 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106028 | 11826 | 31 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106029 | 11983 | 12 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106030 | 11915 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106031 | 12029 | 27 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106032 | 11956 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106033 | 11907 | 26 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106034 | 11757 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106035 | 11663 | 29 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106036 | 11909 | 26 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106037 | 12161 | 31 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106038 | 11988 | 29 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106039 | 12074 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106040 | 11773 | 34 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106041 | 11786 | 25 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106042 | 11735 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106043 | 12000 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106044 | 12020 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106045 | 12127 | 17 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106046 | 11929 | 22 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106047 | 12087 | 24 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106048 | 11643 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106049 | 11677 | 23 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106050 | 12067 | 22 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106051 | 11945 | 22 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106052 | 11700 | 27 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106053 | 11812 | 24 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106054 | 11836 | 36 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106055 | 11820 | 21 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106056 | 11950 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106057 | 11839 | 22 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106058 | 11967 | 27 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106059 | 11928 | 21 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106060 | 11999 | 27 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106061 | 11929 | 18 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106062 | 11993 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106063 | 12138 | 37 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106064 | 11871 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106065 | 12018 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106066 | 12084 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106067 | 11903 | 29 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106068 | 12054 | 27 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106069 | 11991 | 35 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106070 | 12101 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106071 | 11941 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106072 | 11957 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106073 | 11668 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106074 | 11653 | 31 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106075 | 11613 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106076 | 11711 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106077 | 11873 | 15 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106078 | 11662 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106079 | 11736 | 29 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106080 | 11990 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106081 | 11616 | 24 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106082 | 11952 | 27 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106083 | 11740 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106084 | 11889 | 28 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106085 | 12091 | 29 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106086 | 11917 | 42 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106087 | 11658 | 25 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106088 | 11892 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106089 | 11943 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106090 | 11996 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106091 | 11644 | 24 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106092 | 11810 | 31 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106093 | 11934 | 30 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106094 | 12222 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106095 | 12133 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106096 | 11711 | 33 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106097 | 11825 | 23 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106098 | 11908 | 32 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106099 | 11841 | 27 | +
02.02.2024 | OOA101-V | P 106100 | 11894 | 30 | +