## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3475
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.02.2024 | OOM112 | V 110351 | 43893 | 184 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110352 | 44138 | 137 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110353 | 44870 | 133 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110354 | 42765 | 129 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110355 | 44392 | 224 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110356 | 45392 | 354 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110357 | 44273 | 154 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110358 | 44720 | 129 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110359 | 45091 | 148 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110360 | 44479 | 142 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110361 | 43031 | 144 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110362 | 46181 | 161 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110363 | 45071 | 269 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110364 | 42638 | 274 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110365 | 44291 | 151 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110366 | 43651 | 140 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110367 | 44287 | 212 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110368 | 43463 | 206 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110369 | 46146 | 231 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110370 | 40570 | 247 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110371 | 43604 | 195 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110372 | 43683 | 187 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110373 | 45495 | 278 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110374 | 41691 | 223 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110375 | 42188 | 189 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110376 | 44462 | 298 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110377 | 43742 | 199 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110378 | 46192 | 275 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110379 | 43370 | 299 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110380 | 45202 | 228 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110381 | 43544 | 976 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110382 | 40962 | 972 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110383 | 43518 | 999 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110384 | 43827 | 995 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110385 | 44383 | 1019 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110386 | 43707 | 978 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110387 | 44322 | 1034 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110388 | 46299 | 1052 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110389 | 45418 | 1059 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110390 | 45900 | 1034 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110391 | 45097 | 1033 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110392 | 44996 | 1025 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110393 | 44320 | 1049 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110394 | 42949 | 998 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110395 | 44307 | 1006 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110396 | 45725 | 1088 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110397 | 44036 | 1047 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110398 | 44428 | 984 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110399 | 39859 | 908 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110400 | 38542 | 886 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110401 | 39489 | 917 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110402 | 42057 | 992 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110403 | 42984 | 983 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110404 | 39067 | 911 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110405 | 41578 | 955 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110406 | 42372 | 989 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110407 | 40980 | 950 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110408 | 40265 | 954 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110409 | 41122 | 958 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110410 | 37076 | 845 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110411 | 39102 | 919 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110412 | 39259 | 919 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110413 | 42149 | 201 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110414 | 37960 | 162 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110415 | 41405 | 275 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110416 | 38061 | 247 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110417 | 39955 | 196 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110418 | 42842 | 212 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110419 | 43938 | 303 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110420 | 41305 | 167 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110421 | 42420 | 187 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110422 | 40589 | 167 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110423 | 41456 | 244 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110424 | 41599 | 185 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110425 | 41998 | 172 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110426 | 41793 | 206 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110427 | 39120 | 245 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110428 | 36812 | 155 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110429 | 43990 | 268 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110430 | 43567 | 312 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110431 | 41690 | 176 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110432 | 40464 | 232 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110433 | 41534 | 156 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110434 | 42230 | 156 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110435 | 40944 | 169 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110436 | 39800 | 175 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110437 | 40933 | 162 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110438 | 39894 | 176 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110439 | 42045 | 224 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110440 | 41334 | 183 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110441 | 40369 | 949 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110442 | 38932 | 923 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110443 | 39897 | 918 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110444 | 41114 | 966 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110445 | 38546 | 865 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110446 | 40315 | 942 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110447 | 39150 | 920 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110448 | 37751 | 894 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110449 | 41141 | 937 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110450 | 42045 | 956 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110451 | 38203 | 903 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110452 | 42226 | 991 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110453 | 41891 | 950 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110454 | 42330 | 996 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110455 | 41304 | 968 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110456 | 42301 | 995 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110457 | 40068 | 941 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110458 | 41844 | 952 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110459 | 39373 | 901 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110460 | 40094 | 911 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110461 | 41373 | 968 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110462 | 40522 | 939 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110463 | 41718 | 955 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110464 | 41488 | 961 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110465 | 39974 | 940 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110466 | 43554 | 1020 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110467 | 41245 | 972 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110468 | 41441 | 973 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110469 | 39312 | 903 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110470 | 37973 | 893 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110471 | 41677 | 961 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110472 | 42562 | 997 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110473 | 39520 | 931 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110474 | 43460 | 983 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110475 | 43044 | 994 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110476 | 40514 | 925 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110477 | 39340 | 907 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110478 | 42281 | 983 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110479 | 39927 | 923 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110480 | 41491 | 941 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110481 | 40850 | 933 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110482 | 42131 | 997 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110483 | 39364 | 895 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110484 | 41213 | 955 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110485 | 38320 | 898 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110486 | 38889 | 916 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110487 | 42108 | 948 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110488 | 43105 | 996 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110489 | 42153 | 993 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110490 | 39608 | 942 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110491 | 41153 | 956 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110492 | 40054 | 904 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110493 | 37805 | 884 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110494 | 41868 | 978 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110495 | 39893 | 926 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110496 | 42437 | 1006 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110497 | 40181 | 950 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110498 | 40895 | 939 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110499 | 41740 | 990 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110500 | 36588 | 848 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110501 | 40195 | 947 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110502 | 40449 | 948 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110503 | 41557 | 954 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110504 | 39107 | 914 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110505 | 42244 | 251 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110506 | 37040 | 153 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110507 | 40884 | 180 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110508 | 40657 | 156 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110509 | 42567 | 211 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110510 | 41281 | 180 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110511 | 42241 | 253 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110512 | 37530 | 221 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110513 | 40604 | 187 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110514 | 38235 | 152 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110515 | 40711 | 275 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110516 | 39864 | 164 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110517 | 41807 | 155 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110518 | 38247 | 168 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110519 | 41433 | 160 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110520 | 41405 | 152 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110521 | 38406 | 158 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110522 | 36521 | 159 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110523 | 41947 | 169 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110524 | 40801 | 325 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110525 | 46498 | 273 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110526 | 41106 | 193 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110527 | 42316 | 140 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110528 | 43147 | 327 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110529 | 39012 | 247 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110530 | 39094 | 189 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110531 | 41648 | 174 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110532 | 43213 | 238 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110533 | 41229 | 160 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110534 | 39149 | 155 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110535 | 40864 | 158 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110536 | 40408 | 171 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110537 | 38803 | 163 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110538 | 43184 | 187 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110539 | 42122 | 205 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110540 | 41584 | 208 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110541 | 42758 | 264 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110542 | 42196 | 282 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110543 | 40054 | 228 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110544 | 41823 | 235 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110545 | 38348 | 173 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110546 | 39687 | 183 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110547 | 40328 | 305 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110548 | 42302 | 996 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110549 | 41863 | 991 | +
05.02.2024 | OOM112 | V 110550 | 42843 | 987 | +