## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3580
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.02.2024 | OOM102-A | V 103351 | 11849 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103352 | 11264 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103353 | 11060 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103354 | 11315 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103355 | 11425 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103356 | 11250 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103357 | 11648 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103358 | 11691 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103359 | 11561 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103360 | 11386 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103361 | 11602 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103362 | 11297 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103363 | 11020 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103364 | 11355 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103365 | 11385 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103366 | 11422 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103367 | 11201 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103368 | 11553 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103369 | 11310 | 116 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103370 | 11551 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103371 | 11379 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103372 | 11265 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103373 | 11498 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103374 | 11528 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103375 | 11088 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103376 | 11314 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103377 | 11511 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103378 | 11000 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103379 | 11465 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103380 | 11362 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103381 | 11625 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103382 | 11528 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103383 | 11611 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103384 | 11560 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103385 | 11924 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103386 | 11665 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103387 | 11312 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103388 | 11649 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103389 | 11514 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103390 | 11668 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103391 | 11552 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103392 | 11658 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103393 | 11588 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103394 | 11349 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103395 | 11366 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103396 | 11341 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103397 | 11466 | 115 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103398 | 11555 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103399 | 11208 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103400 | 11633 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103401 | 11669 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103402 | 11495 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103403 | 11204 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103404 | 11418 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103405 | 11362 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103406 | 11350 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103407 | 11651 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103408 | 11614 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103409 | 11465 | 116 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103410 | 11164 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103411 | 11689 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103412 | 11657 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103413 | 11306 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103414 | 11858 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103415 | 11331 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103416 | 11235 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103417 | 11215 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103418 | 11219 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103419 | 11500 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103420 | 11294 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103421 | 11534 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103422 | 10893 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103423 | 11261 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103424 | 11827 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103425 | 11375 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103426 | 11297 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103427 | 11590 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103428 | 11803 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103429 | 11273 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103430 | 11167 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103431 | 11197 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103432 | 11101 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103433 | 11293 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103434 | 11603 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103435 | 11419 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103436 | 10960 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103437 | 11289 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103438 | 11062 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103439 | 11489 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103440 | 11331 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103441 | 11755 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103442 | 11719 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103443 | 11517 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103444 | 11543 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103445 | 11489 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103446 | 11532 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103447 | 11581 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103448 | 11271 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103449 | 11319 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103450 | 11610 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103451 | 11661 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103452 | 11121 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103453 | 11292 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103454 | 11163 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103455 | 11358 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103456 | 11473 | 116 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103457 | 11213 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103458 | 11749 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103459 | 11565 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103460 | 11341 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103461 | 11260 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103462 | 11310 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103463 | 11539 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103464 | 11339 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103465 | 11101 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103466 | 11578 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103467 | 11438 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103468 | 11487 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103469 | 11346 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103470 | 11247 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103471 | 11420 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103472 | 11526 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103473 | 11742 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103474 | 11434 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103475 | 11324 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103476 | 11521 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103477 | 11333 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103478 | 11410 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103479 | 11904 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103480 | 11549 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103481 | 11507 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103482 | 11465 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103483 | 11142 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103484 | 11407 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103485 | 11676 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103486 | 11454 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103487 | 11725 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103488 | 11526 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103489 | 11654 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103490 | 11718 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103491 | 11091 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103492 | 11376 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103493 | 11522 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103494 | 11174 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103495 | 11657 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103496 | 11622 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103497 | 11416 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103498 | 11226 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103499 | 11494 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103500 | 11505 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103501 | 11748 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103502 | 11428 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103503 | 11416 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103504 | 11540 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103505 | 11651 | 116 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103506 | 11364 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103507 | 11413 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103508 | 11370 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103509 | 11862 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103510 | 11805 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103511 | 11500 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103512 | 11592 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103513 | 11406 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103514 | 11394 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103515 | 11412 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103516 | 11290 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103517 | 11612 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103518 | 11120 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103519 | 11594 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103520 | 11482 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103521 | 11243 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103522 | 11511 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103523 | 11456 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103524 | 11351 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103525 | 11180 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103526 | 11407 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103527 | 11251 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103528 | 11348 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103529 | 11650 | 115 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103530 | 11605 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103531 | 11552 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103532 | 11565 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103533 | 11201 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103534 | 11249 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103535 | 11262 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103536 | 11442 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103537 | 12021 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103538 | 11531 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103539 | 11669 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103540 | 11409 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103541 | 11367 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103542 | 11255 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103543 | 11467 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103544 | 11313 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103545 | 11438 | 118 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103546 | 11424 | 120 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103547 | 11532 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103548 | 11700 | 119 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103549 | 11437 | 117 | +
27.02.2024 | OOM102-A | V 103550 | 11420 | 119 | +