## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.02.2024 | OOM103 | V 120701 | 11605 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120702 | 11733 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120703 | 11623 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120704 | 12177 | 94 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120705 | 11716 | 92 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120706 | 11559 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120707 | 11284 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120708 | 11488 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120709 | 11674 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120710 | 11414 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120711 | 11524 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120712 | 11187 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120713 | 11511 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120714 | 11614 | 93 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120715 | 11531 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120716 | 11249 | 93 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120717 | 11373 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120718 | 11606 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120719 | 11616 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120720 | 11542 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120721 | 11274 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120722 | 11858 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120723 | 11887 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120724 | 11815 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120725 | 11896 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120726 | 11521 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120727 | 11950 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120728 | 11640 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120729 | 11774 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120730 | 11770 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120731 | 11596 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120732 | 11858 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120733 | 11798 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120734 | 11612 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120735 | 11631 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120736 | 11889 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120737 | 11624 | 94 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120738 | 11850 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120739 | 11997 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120740 | 11681 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120741 | 11537 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120742 | 11461 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120743 | 11500 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120744 | 11828 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120745 | 11672 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120746 | 11966 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120747 | 12085 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120748 | 11751 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120749 | 11728 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120750 | 11488 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120751 | 11444 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120752 | 11812 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120753 | 11757 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120754 | 11580 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120755 | 11723 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120756 | 12065 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120757 | 11990 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120758 | 11644 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120759 | 11706 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120760 | 11577 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120761 | 11703 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120762 | 12072 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120763 | 11948 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120764 | 11665 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120765 | 11896 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120766 | 11670 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120767 | 11892 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120768 | 11826 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120769 | 12009 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120770 | 11414 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120771 | 11833 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120772 | 11773 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120773 | 11755 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120774 | 11527 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120775 | 11828 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120776 | 11826 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120777 | 11587 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120778 | 11573 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120779 | 11757 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120780 | 11776 | 94 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120781 | 11525 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120782 | 11720 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120783 | 11907 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120784 | 12034 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120785 | 11510 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120786 | 11909 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120787 | 11788 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120788 | 11456 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120789 | 11626 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120790 | 11541 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120791 | 11936 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120792 | 11896 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120793 | 11785 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120794 | 11868 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120795 | 11404 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120796 | 11677 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120797 | 11270 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120798 | 11507 | 94 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120799 | 11494 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120800 | 11733 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120801 | 11734 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120802 | 11431 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120803 | 11764 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120804 | 11738 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120805 | 11577 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120806 | 11633 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120807 | 11808 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120808 | 11730 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120809 | 11646 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120810 | 11809 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120811 | 11555 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120812 | 11694 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120813 | 11493 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120814 | 11888 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120815 | 11788 | 94 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120816 | 11926 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120817 | 11669 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120818 | 12080 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120819 | 11622 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120820 | 11822 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120821 | 11761 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120822 | 11789 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120823 | 11948 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120824 | 11683 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120825 | 11808 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120826 | 11805 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120827 | 11853 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120828 | 11724 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120829 | 11632 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120830 | 11832 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120831 | 11965 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120832 | 11659 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120833 | 11558 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120834 | 11538 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120835 | 11702 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120836 | 11577 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120837 | 11792 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120838 | 11357 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120839 | 11875 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120840 | 11514 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120841 | 11605 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120842 | 11569 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120843 | 11545 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120844 | 11799 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120845 | 11528 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120846 | 11657 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120847 | 11533 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120848 | 11694 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120849 | 11772 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120850 | 11505 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120851 | 11596 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120852 | 11849 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120853 | 11871 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120854 | 11614 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120855 | 11769 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120856 | 11801 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120857 | 11877 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120858 | 11539 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120859 | 11597 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120860 | 11664 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120861 | 11794 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120862 | 11879 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120863 | 11913 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120864 | 11633 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120865 | 11841 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120866 | 11583 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120867 | 11523 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120868 | 11770 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120869 | 11955 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120870 | 11711 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120871 | 11874 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120872 | 11616 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120873 | 11771 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120874 | 11502 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120875 | 11629 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120876 | 11679 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120877 | 11625 | 95 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120878 | 11865 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120879 | 11754 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120880 | 11293 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120881 | 11650 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120882 | 11761 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120883 | 11816 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120884 | 11585 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120885 | 11646 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120886 | 11764 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120887 | 11575 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120888 | 11744 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120889 | 11415 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120890 | 11835 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120891 | 11502 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120892 | 11748 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120893 | 11781 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120894 | 11746 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120895 | 11695 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120896 | 11674 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120897 | 11470 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120898 | 11384 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120899 | 11524 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103 | V 120900 | 11803 | 97 | +