## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3510
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2024 | OOM202 | V 103851 | 14890 | 190 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103852 | 15061 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103853 | 15392 | 200 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103854 | 14700 | 199 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103855 | 14484 | 198 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103856 | 14379 | 191 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103857 | 15025 | 189 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103858 | 15148 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103859 | 14194 | 187 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103860 | 14603 | 191 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103861 | 14632 | 190 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103862 | 14231 | 187 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103863 | 14380 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103864 | 14454 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103865 | 14709 | 197 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103866 | 14788 | 199 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103867 | 14528 | 191 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103868 | 14207 | 189 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103869 | 15270 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103870 | 14669 | 187 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103871 | 14999 | 189 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103872 | 14974 | 196 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103873 | 14890 | 188 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103874 | 14883 | 199 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103875 | 14775 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103876 | 14706 | 190 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103877 | 14509 | 198 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103878 | 14458 | 191 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103879 | 15633 | 197 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103880 | 14195 | 197 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103881 | 14131 | 188 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103882 | 14017 | 193 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103883 | 14237 | 183 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103884 | 15299 | 193 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103885 | 14940 | 195 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103886 | 14601 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103887 | 14475 | 188 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103888 | 14209 | 191 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103889 | 14208 | 199 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103890 | 14488 | 187 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103891 | 14835 | 191 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103892 | 14723 | 185 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103893 | 14762 | 153 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103894 | 14454 | 28 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103895 | 14356 | 24 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103896 | 14384 | 27 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103897 | 14823 | 34 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103898 | 14687 | 41 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103899 | 14333 | 46 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103900 | 15074 | 199 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103901 | 14697 | 196 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103902 | 14724 | 199 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103903 | 14751 | 193 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103904 | 14990 | 187 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103905 | 14268 | 184 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103906 | 14972 | 189 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103907 | 14708 | 190 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103908 | 14367 | 184 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103909 | 14547 | 187 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103910 | 14638 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103911 | 14154 | 189 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103912 | 14467 | 186 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103913 | 14623 | 198 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103914 | 14620 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103915 | 15173 | 198 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103916 | 14611 | 196 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103917 | 14916 | 198 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103918 | 14384 | 197 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103919 | 14473 | 196 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103920 | 14501 | 188 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103921 | 14590 | 197 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103922 | 14607 | 187 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103923 | 14841 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103924 | 15291 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103925 | 15235 | 197 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103926 | 14132 | 188 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103927 | 14773 | 189 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103928 | 15130 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103929 | 14286 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103930 | 14510 | 198 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103931 | 14380 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103932 | 14978 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103933 | 14046 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103934 | 14389 | 190 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103935 | 14432 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103936 | 14831 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103937 | 14744 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103938 | 14682 | 196 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103939 | 14229 | 188 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103940 | 14748 | 194 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103941 | 15337 | 191 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103942 | 14934 | 193 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103943 | 14104 | 190 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103944 | 14356 | 185 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103945 | 14078 | 189 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103946 | 14453 | 188 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103947 | 14899 | 193 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103948 | 14365 | 192 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103949 | 14650 | 189 | +
23.02.2024 | OOM202 | V 103950 | 14270 | 184 | +