## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3510
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
26.02.2024 | OOM204 | V 107101 | 10990 | 192 | 11992 | 194 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107102 | 11949 | 194 | 11321 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107103 | 11242 | 192 | 11324 | 194 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107104 | 11588 | 192 | 11885 | 191 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107105 | 10594 | 199 | 10741 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107106 | 11737 | 197 | 11765 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107107 | 11997 | 197 | 10812 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107108 | 12555 | 196 | 12086 | 194 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107109 | 11925 | 194 | 11703 | 195 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107110 | 12470 | 194 | 12443 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107111 | 11858 | 198 | 11934 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107112 | 12194 | 198 | 11032 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107113 | 11198 | 197 | 11088 | 193 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107114 | 12161 | 199 | 11827 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107115 | 11885 | 194 | 11192 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107116 | 12172 | 66 | 55864 | 5770 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107117 | 12031 | 71 | 56606 | 5650 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107118 | 11832 | 71 | 56254 | 5780 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107119 | 11917 | 82 | 52234 | 6680 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107120 | 12306 | 77 | 58435 | 5960 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107121 | 11758 | 77 | 55422 | 6300 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107122 | 11691 | 78 | 56375 | 6260 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107123 | 10998 | 197 | 11338 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107124 | 11837 | 192 | 11850 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107125 | 11258 | 199 | 12040 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107126 | 10937 | 197 | 10965 | 195 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107127 | 11015 | 200 | 11628 | 192 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107128 | 11604 | 198 | 11639 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107129 | 11134 | 197 | 11819 | 195 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107130 | 12313 | 196 | 12287 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107131 | 12018 | 200 | 11956 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107132 | 11942 | 191 | 12000 | 193 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107133 | 12217 | 198 | 11929 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107134 | 10825 | 200 | 12056 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107135 | 11385 | 196 | 12052 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107136 | 12027 | 194 | 11784 | 195 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107137 | 11655 | 200 | 10977 | 193 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107138 | 12342 | 192 | 12480 | 194 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107139 | 11983 | 194 | 11658 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107140 | 11720 | 197 | 11754 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107141 | 11703 | 198 | 11359 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107142 | 12030 | 195 | 11290 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107143 | 12027 | 198 | 11905 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107144 | 11119 | 194 | 11879 | 192 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107145 | 11909 | 193 | 11907 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107146 | 11475 | 192 | 12073 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107147 | 12086 | 200 | 11928 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107148 | 11315 | 196 | 11299 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107149 | 12075 | 194 | 12227 | 193 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107150 | 11418 | 198 | 11127 | 192 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107151 | 11702 | 196 | 11223 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107152 | 12200 | 200 | 11305 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107153 | 11852 | 197 | 11158 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107154 | 11828 | 200 | 11674 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107155 | 11381 | 197 | 11733 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107156 | 11790 | 199 | 12185 | 195 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107157 | 12017 | 197 | 11894 | 193 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107158 | 11333 | 194 | 11522 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107159 | 12237 | 200 | 12196 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107160 | 11996 | 197 | 11692 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107161 | 11481 | 194 | 11391 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107162 | 11527 | 200 | 12259 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107163 | 11504 | 194 | 11397 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107164 | 11892 | 200 | 11887 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107165 | 11293 | 194 | 11252 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107166 | 11037 | 199 | 11059 | 194 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107167 | 11346 | 198 | 11520 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107168 | 11392 | 196 | 11589 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107169 | 11682 | 195 | 11489 | 195 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107170 | 12073 | 199 | 11570 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107171 | 11724 | 197 | 11441 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107172 | 11557 | 195 | 11733 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107173 | 11595 | 197 | 11617 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107174 | 11949 | 197 | 11640 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107175 | 11430 | 199 | 11484 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107176 | 11669 | 200 | 12044 | 195 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107177 | 11645 | 197 | 11589 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107178 | 11936 | 200 | 12274 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107179 | 11139 | 200 | 11229 | 195 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107180 | 11971 | 196 | 11878 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107181 | 11538 | 200 | 11516 | 194 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107182 | 12137 | 199 | 10988 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107183 | 12116 | 196 | 11916 | 199 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107184 | 10973 | 199 | 11206 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107185 | 11286 | 197 | 12211 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107186 | 11142 | 195 | 12023 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107187 | 11811 | 193 | 11579 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107188 | 11564 | 195 | 11384 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107189 | 11738 | 195 | 11336 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107190 | 11161 | 199 | 11588 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107191 | 11913 | 197 | 11711 | 195 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107192 | 11778 | 200 | 11837 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107193 | 12154 | 198 | 11646 | 196 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107194 | 11411 | 199 | 11328 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107195 | 11248 | 194 | 11405 | 197 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107196 | 11206 | 197 | 11454 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107197 | 12045 | 196 | 12120 | 198 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107198 | 11407 | 200 | 11545 | 200 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107199 | 11639 | 198 | 11846 | 194 | +
26.02.2024 | OOM204 | V 107200 | 11660 | 197 | 12351 | 195 | +