## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3594
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.02.2024 | OOM102-A | V 103551 | 10902 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103552 | 10912 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103553 | 11367 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103554 | 10755 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103555 | 10834 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103556 | 10795 | 116 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103557 | 11485 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103558 | 10926 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103559 | 11094 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103560 | 11804 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103561 | 11378 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103562 | 11246 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103563 | 11323 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103564 | 10992 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103565 | 11210 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103566 | 11366 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103567 | 11554 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103568 | 10794 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103569 | 11162 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103570 | 11469 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103571 | 11565 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103572 | 11661 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103573 | 10930 | 116 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103574 | 11421 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103575 | 10957 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103576 | 11368 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103577 | 11539 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103578 | 11372 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103579 | 11240 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103580 | 11387 | 115 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103581 | 10877 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103582 | 11654 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103583 | 11711 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103584 | 11477 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103585 | 11703 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103586 | 11395 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103587 | 12115 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103588 | 11690 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103589 | 11813 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103590 | 11680 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103591 | 11499 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103592 | 11359 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103593 | 11565 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103594 | 11841 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103595 | 11473 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103596 | 11477 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103597 | 11373 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103598 | 11970 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103599 | 11618 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103600 | 11700 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103601 | 11355 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103602 | 11514 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103603 | 11676 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103604 | 11375 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103605 | 12242 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103606 | 11448 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103607 | 11307 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103608 | 11441 | 116 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103609 | 11849 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103610 | 11548 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103611 | 11681 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103612 | 11756 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103613 | 11569 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103614 | 11571 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103615 | 11755 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103616 | 11751 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103617 | 12038 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103618 | 10979 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103619 | 11455 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103620 | 11530 | 115 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103621 | 11652 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103622 | 11312 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103623 | 11345 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103624 | 11383 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103625 | 11422 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103626 | 11611 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103627 | 11887 | 115 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103628 | 11305 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103629 | 11167 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103630 | 11596 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103631 | 11132 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103632 | 11325 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103633 | 11134 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103634 | 11487 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103635 | 11558 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103636 | 11571 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103637 | 11200 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103638 | 11629 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103639 | 11399 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103640 | 11825 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103641 | 11501 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103642 | 11931 | 119 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103643 | 11588 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103644 | 11366 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103645 | 11517 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103646 | 11899 | 120 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103647 | 11449 | 117 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103648 | 11641 | 118 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103649 | 11557 | 51 | +
29.02.2024 | OOM102-A | V 103650 | 11725 | 36 | +