## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3621
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600021 | 15359 | 89 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600022 | 15689 | 110 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600023 | 15353 | 97 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600024 | 17435 | 115 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600025 | 16883 | 101 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600026 | 16435 | 97 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600027 | 14428 | 103 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600028 | 15342 | 101 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600029 | 14845 | 110 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600030 | 14493 | 117 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600031 | 15947 | 91 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600032 | 16094 | 108 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600033 | 17509 | 94 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600034 | 16147 | 104 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600035 | 15342 | 101 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600036 | 14256 | 111 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600037 | 18471 | 86 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600038 | 15777 | 103 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600039 | 17405 | 97 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600040 | 15809 | 113 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600041 | 15135 | 119 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600042 | 15409 | 113 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600043 | 15059 | 100 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600044 | 18851 | 101 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600045 | 15700 | 128 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600046 | 16371 | 105 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600047 | 15053 | 101 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600048 | 17326 | 114 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600049 | 16443 | 108 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600050 | 16334 | 108 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600051 | 15367 | 96 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600052 | 13915 | 127 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600053 | 16176 | 92 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600054 | 16631 | 96 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600055 | 15191 | 115 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600056 | 15529 | 122 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600057 | 16488 | 100 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600058 | 16535 | 98 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600059 | 16443 | 112 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600060 | 16216 | 91 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600061 | 15600 | 128 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600062 | 15029 | 97 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600063 | 15325 | 117 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600064 | 15565 | 114 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600065 | 14160 | 120 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600066 | 15374 | 103 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600067 | 14878 | 101 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600068 | 15604 | 106 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600069 | 16689 | 95 | +
15.03.2024 | OOM111-M | AA 600070 | 18281 | 101 | +