## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3644
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.03.2024 | OOM111 | A 101792 | 12074 | 119 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101793 | 12064 | 118 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101794 | 11648 | 120 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101795 | 12131 | 116 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101796 | 12107 | 116 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101797 | 11605 | 117 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101798 | 11691 | 119 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101799 | 12006 | 120 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101800 | 12381 | 117 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101801 | 12420 | 116 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101802 | 11727 | 118 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101803 | 12285 | 120 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101804 | 12048 | 120 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101805 | 12399 | 120 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101806 | 12199 | 117 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101807 | 12138 | 119 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101808 | 12230 | 120 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101809 | 12380 | 119 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101810 | 12221 | 119 | +
18.03.2024 | OOM111 | A 101811 | 12228 | 117 | +