## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3589
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.03.2024 | OOA101-V | V 111951 | 11804 | 7 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111952 | 11620 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111953 | 11966 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111954 | 11401 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111955 | 11566 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111956 | 11856 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111957 | 11760 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111958 | 11786 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111959 | 11802 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111960 | 11321 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111961 | 11625 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111962 | 11902 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111963 | 11501 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111964 | 11697 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111965 | 11536 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111966 | 11838 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111967 | 11733 | 5 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111968 | 11572 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111969 | 11737 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111970 | 11710 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111971 | 11561 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111972 | 11516 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111973 | 11827 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111974 | 11892 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111975 | 12044 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111976 | 11688 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111977 | 11905 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111978 | 11720 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111979 | 11640 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111980 | 11571 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111981 | 11428 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111982 | 11429 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111983 | 11825 | 6 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111984 | 11634 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111985 | 11959 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111986 | 11620 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111987 | 11701 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111988 | 11520 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111989 | 11632 | 27 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111990 | 11430 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111991 | 11712 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111992 | 11786 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111993 | 11759 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111994 | 11782 | 27 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111995 | 11636 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111996 | 11953 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111997 | 11358 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111998 | 11463 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 111999 | 11898 | 12 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112000 | 11911 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112001 | 11852 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112002 | 11784 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112003 | 11594 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112004 | 12007 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112005 | 11618 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112006 | 11488 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112007 | 11860 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112008 | 11681 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112009 | 11658 | 29 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112010 | 11866 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112011 | 11367 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112012 | 11773 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112013 | 11341 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112014 | 11594 | 6 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112015 | 11723 | 28 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112016 | 11778 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112017 | 11720 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112018 | 11396 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112019 | 11832 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112020 | 11647 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112021 | 11441 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112022 | 11713 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112023 | 11574 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112024 | 11543 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112025 | 11680 | 30 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112026 | 11788 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112027 | 11599 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112028 | 11387 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112029 | 11690 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112030 | 11839 | 12 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112031 | 11679 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112032 | 11653 | 28 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112033 | 11947 | 27 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112034 | 11671 | 27 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112035 | 11584 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112036 | 11656 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112037 | 11303 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112038 | 11823 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112039 | 11516 | 28 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112040 | 11444 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112041 | 11496 | 29 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112042 | 11573 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112043 | 11602 | 31 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112044 | 11430 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112045 | 11495 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112046 | 11538 | 7 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112047 | 11764 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112048 | 11721 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112049 | 11746 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112050 | 11759 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112051 | 11848 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112052 | 11530 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112053 | 11702 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112054 | 11590 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112055 | 11498 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112056 | 11375 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112057 | 11484 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112058 | 12041 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112059 | 11345 | 32 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112060 | 11356 | 29 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112061 | 11337 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112062 | 11679 | 6 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112063 | 11514 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112064 | 11853 | 31 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112065 | 11862 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112066 | 11783 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112067 | 11572 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112068 | 11596 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112069 | 11617 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112070 | 11891 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112071 | 11866 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112072 | 11572 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112073 | 11786 | 28 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112074 | 11710 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112075 | 11987 | 28 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112076 | 11632 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112077 | 11457 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112078 | 11638 | 9 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112079 | 11747 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112080 | 11721 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112081 | 11875 | 27 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112082 | 11748 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112083 | 11649 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112084 | 11579 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112085 | 11406 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112086 | 11852 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112087 | 12060 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112088 | 11839 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112089 | 11619 | 29 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112090 | 11761 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112091 | 11517 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112092 | 11558 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112093 | 11481 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112094 | 11501 | 7 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112095 | 12014 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112096 | 11451 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112097 | 11721 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112098 | 11799 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112099 | 11545 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112100 | 11628 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112101 | 11345 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112102 | 11523 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112103 | 11814 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112104 | 11433 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112105 | 11606 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112106 | 11674 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112107 | 11716 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112108 | 11825 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112109 | 11569 | 3 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112110 | 11839 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112111 | 11564 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112112 | 11716 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112113 | 11509 | 28 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112114 | 11407 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112115 | 11740 | 29 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112116 | 11582 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112117 | 11620 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112118 | 11758 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112119 | 11449 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112120 | 11744 | 30 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112121 | 10892 | 22 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112122 | 11559 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112123 | 11715 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112124 | 11695 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112125 | 11640 | 10 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112126 | 11487 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112127 | 11490 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112128 | 11515 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112129 | 11587 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112130 | 11466 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112131 | 11638 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112132 | 11503 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112133 | 11916 | 28 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112134 | 11525 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112135 | 11755 | 27 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112136 | 11395 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112137 | 12289 | 33 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112138 | 11529 | 27 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112139 | 11655 | 30 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112140 | 11730 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112141 | 11769 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112142 | 11792 | 27 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112143 | 11666 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112144 | 11767 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112145 | 11784 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112146 | 11890 | 25 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112147 | 11790 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112148 | 11551 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112149 | 11592 | 26 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112150 | 11536 | 25 | +