## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3678
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.04.2024 | OOM202 | V 104101 | 15058 | 197 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104102 | 14802 | 196 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104103 | 14979 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104104 | 15294 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104105 | 14330 | 191 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104106 | 14939 | 187 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104107 | 14953 | 196 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104108 | 15617 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104109 | 15081 | 197 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104110 | 15213 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104111 | 14818 | 198 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104112 | 14512 | 200 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104113 | 15475 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104114 | 15095 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104115 | 15364 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104116 | 14427 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104117 | 15224 | 197 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104118 | 14859 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104119 | 15061 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104120 | 15004 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104121 | 14485 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104122 | 15150 | 198 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104123 | 14864 | 196 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104124 | 14743 | 200 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104125 | 14570 | 200 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104126 | 14892 | 191 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104127 | 14150 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104128 | 14677 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104129 | 14581 | 198 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104130 | 14650 | 196 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104131 | 15033 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104132 | 14553 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104133 | 14410 | 198 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104134 | 14949 | 197 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104135 | 14443 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104136 | 15119 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104137 | 14610 | 198 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104138 | 14320 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104139 | 15176 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104140 | 14938 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104141 | 14653 | 200 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104142 | 14638 | 189 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104143 | 15234 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104144 | 14879 | 191 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104145 | 15492 | 200 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104146 | 15309 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104147 | 14647 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104148 | 14603 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104149 | 14956 | 198 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104150 | 15017 | 196 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104151 | 15503 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104152 | 14951 | 198 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104153 | 14372 | 196 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104154 | 14324 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104155 | 14682 | 198 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104156 | 14911 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104157 | 14862 | 199 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104158 | 14799 | 198 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104159 | 15084 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104160 | 15086 | 191 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104161 | 14611 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104162 | 14620 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104163 | 14591 | 197 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104164 | 14167 | 199 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104165 | 14512 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104166 | 14360 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104167 | 14694 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104168 | 14930 | 200 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104169 | 14677 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104170 | 15268 | 196 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104171 | 15024 | 191 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104172 | 14464 | 199 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104173 | 14685 | 197 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104174 | 14608 | 189 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104175 | 15264 | 197 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104176 | 14681 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104177 | 15525 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104178 | 14874 | 193 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104179 | 15371 | 199 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104180 | 14507 | 191 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104181 | 14967 | 191 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104182 | 14706 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104183 | 14741 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104184 | 14717 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104185 | 15268 | 200 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104186 | 14755 | 196 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104187 | 14593 | 191 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104188 | 14421 | 186 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104189 | 14848 | 200 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104190 | 15003 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104191 | 15119 | 192 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104192 | 14903 | 194 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104193 | 14517 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104194 | 14381 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104195 | 14679 | 195 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104196 | 14603 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104197 | 14941 | 189 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104198 | 14842 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104199 | 14646 | 190 | +
12.04.2024 | OOM202 | V 104200 | 15054 | 195 | +