## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3678
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103381 | 14784 | 197 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103382 | 13888 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103383 | 14435 | 188 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103384 | 14356 | 199 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103385 | 14739 | 198 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103386 | 14676 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103387 | 14549 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103388 | 14320 | 196 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103389 | 14589 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103390 | 14612 | 191 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103391 | 14421 | 199 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103392 | 14228 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103393 | 14567 | 196 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103394 | 14121 | 194 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103395 | 14570 | 198 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103396 | 14635 | 199 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103397 | 14259 | 193 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103398 | 14569 | 190 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103399 | 15076 | 193 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103400 | 14802 | 199 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103401 | 14121 | 192 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103402 | 14287 | 191 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103403 | 14908 | 196 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103404 | 14979 | 194 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103405 | 14294 | 186 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103406 | 14524 | 191 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103407 | 14505 | 190 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103408 | 14266 | 194 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103409 | 14225 | 196 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103410 | 14651 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103411 | 14853 | 192 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103412 | 14859 | 200 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103413 | 14536 | 193 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103414 | 14269 | 192 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103415 | 14432 | 186 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103416 | 14474 | 190 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103417 | 14337 | 193 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103418 | 14396 | 196 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103419 | 14595 | 186 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103420 | 14338 | 191 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103421 | 14815 | 188 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103422 | 15251 | 194 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103423 | 14862 | 188 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103424 | 14383 | 196 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103425 | 14131 | 194 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103426 | 14661 | 185 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103427 | 14354 | 187 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103428 | 14410 | 199 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103429 | 14461 | 191 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103430 | 14102 | 188 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103431 | 14225 | 192 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103432 | 14555 | 200 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103433 | 15331 | 190 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103434 | 14436 | 187 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103435 | 14768 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103436 | 14171 | 199 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103437 | 14681 | 198 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103438 | 14473 | 191 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103439 | 14376 | 198 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103440 | 14692 | 192 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103441 | 14297 | 199 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103442 | 14133 | 187 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103443 | 14456 | 196 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103444 | 14612 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103445 | 14631 | 200 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103446 | 14275 | 193 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103447 | 14581 | 190 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103448 | 14708 | 198 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103449 | 14271 | 192 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103450 | 14780 | 196 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103451 | 14487 | 194 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103452 | 14680 | 198 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103453 | 14576 | 186 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103454 | 14262 | 197 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103455 | 14634 | 190 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103456 | 14290 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103457 | 14599 | 185 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103458 | 14447 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103459 | 14973 | 193 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103460 | 15185 | 200 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103461 | 14437 | 197 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103462 | 14280 | 200 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103463 | 14252 | 187 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103464 | 13927 | 190 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103465 | 14397 | 194 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103466 | 14665 | 189 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103467 | 14559 | 189 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103468 | 14703 | 190 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103469 | 14752 | 199 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103470 | 14485 | 194 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103471 | 14867 | 189 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103472 | 14154 | 193 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103473 | 14488 | 186 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103474 | 14686 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103475 | 14373 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103476 | 14277 | 195 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103477 | 14464 | 192 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103478 | 14350 | 194 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103479 | 14491 | 200 | +
15.04.2024 | OOM202-1 | V 103480 | 14347 | 195 | +