9th March 2015

V1000 accuracy values

	Serial number
	@ 60 bpm
	@ 90 bpm
	@ 120 bpm
	@ 150 bpm
	@ 180 bpm
	@ 210 bpm

	PR01883A13
	-0.76 %
	-0.23 %
	-0.07 %
	-0.04 %
	-0.27 %
	-0.05 %

	
	-0.45 bpm
	-0.14 bpm
	-0.04 bpm
	-0.03 bpm
	-0.17 bpm
	-0.03 bpm

	
	
	
	
	
	
	

	PR01883A14
	-0.63 %
	-0.01 %
	0.07 %
	0.10 %
	-0.14 %
	0.19 %

	
	-0.38 bpm
	-0.00 bpm
	0.04 bpm
	0.06 bpm
	-0.09 bpm
	0.06 bpm

	
	
	
	
	
	
	

	PR01883A15
	-0.66 %
	-0.14 %
	0.03 %
	0.06 %
	-0.18 %
	0.07 %

	
	-0.40 bpm
	-0.08 bpm
	0.02 bpm
	0.03 bpm
	-0.11 bpm
	0.04 bpm

	
	
	
	
	
	
	

	PR01883A16
	-0.62 %
	-0.09 %
	0.08 %
	0.12 %
	-0.13 %
	0.12 %

	
	-0.37 bpm
	-0.50 bpm
	0.05 bpm
	0.06 bpm
	-0.08 bpm
	0.07 bpm

	
	
	
	
	
	
	

	PR01883A17
	-0.53 %
	0.00 %
	0.17 %
	0.19 %
	-0.04 %
	0.20 %

	
	-0.32 bpm
	0.00 bpm
	0.10 bpm
	0.12 bpm
	-0.03 bpm
	0.12 bpm


