[image: image1.png]


.                                 





VM3/COP/37.99.  30/04/15.

	(a).

Sensor
	(b).

App’
	©.

Pressure

(atm)
	(d).

Range
	(e).

Accuracy
	(f).

Response
	(g).

Operating Temp
	(h).

Storage

Temp
	(i).

Output

(STP)
	(j).

Load

(k)
	(k).

Temp 

Comp
	(l).

Shelf life

(month)
	(m).
Warranty
(month)
	(n).

Life

(month)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B1 *
	I/M
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 7 sec
	0 - 40°C
	0 - 40°C
	285 - 635µA
	
	Y: ±2.5% 
	24
	6
	8

	B2 *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B3 *
	I/M
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 13 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	240 - 390µA
	
	Y: ±2.5% 
	24
	12
	12

	B9 *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C1R 
	M
	0 – 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 30 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	160 - 240µA
	
	N: 2.5%/C
	24
	24
	18

	C2R 
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 30 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	160 - 240µA
	
	N: 2.5%/C
	24
	6
	DOA

	C3 *
	I/M
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 30 sec
	0 - 40°C
	0 - 40°C
	150 - 250µA
	
	Y: ±2.5% 
	24
	12
	18

	C6 *
	M
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 7 sec
	0 - 40°C
	0 - 40°C
	150 - 250µA
	
	Y: ±2.5% 
	24
	12
	18

	J1 *
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	16
	

	K1 
	D
	0 – 2
	0-100%
	+/- 1%
	< 10 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	10.0 - 14.0mV
	0.180
	Y: ±5% 
	24
	24
	15

	KE25 *
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 12 sec
	5 – 40°C
	NS
	11.0 - 15.0mV
	1.0
	Y: ±9%
	
	
	60

	MAX-01 *
	M
	0.6 - 1.75
	0-100%
	+/- 1%
	< 13 sec
	0 - 40°C
	-20 - 60°C
	14.0 - 19.0mV
	0.3
	
	
	
	33

	MAX-02 *
	M
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 15 sec
	5 - 40°C
	-15 - 50°C
	<18.4mV
	0.309
	
	
	
	66

	MAX-08
	M
	0.5 – 1.2
	0-100%
	+/- 1%
	< 15 sec
	5 - 40°C
	0 - 45°C
	41.7 - 73.1µA
	
	Y: 2.9±0.2%
	
	
	53

	MAX-09 *
	M/D
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 11 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	26.4 - 44.0mV
	0.088
	Y: ±5%
	
	
	33

	MAX-10
	M
	0.5 – 0.8
	0-100%
	+/- 0.5%
	< 15 sec
	23°C +/- 2°C
	-15 - 50°C
	8.0 - 12.0mV
	
	Y: ±1.5%
	
	
	60

	MAX-11 *
	M/D
	0.6 - 1.75
	0-100%
	+/- 1%
	< 13 sec
	0 - 40°C
	-20 - 60°C
	14.0 - 19.0mV
	0.6
	
	
	
	33

	MAX-11i *
	M
	0.6 - 1.75
	0-100%
	+/- 1%
	< 12 sec
	0 - 40°C
	-20 - 60°C
	14.0 - 20.0mV
	0.6
	
	
	
	50

	MAX-12 *
	M/D
	0.6 - 1.75
	0-100%
	+/- 1%
	< 13 sec
	-10 - 50°C
	-20 - 60°C
	13.0 - 16.0mV
	
	
	
	
	66

	MAX-12F *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAX-13 *
	M/D
	0.6 - 1.75
	0-100%
	+/- 1%
	< 13 sec
	0 - 40°C
	-20 - 60°C
	13.0 - 17.0mV
	
	
	
	
	66

	MAX-13250 *
	M
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 15 sec
	5 - 40°C
	-15 - 50°C
	12.0 - 17.0mV
	
	Y: ±3%
	
	
	60

	MAX-13F *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAX-14 *
	M/D
	0.6 - 1.75
	0-100%
	+/- 1%
	< 13 sec
	0 - 40°C
	-20 - 60°C
	9.0 – 13.0mV
	
	
	
	
	66

	MAX-15 *
	M
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 20 sec
	5 - 40°C
	-15 - 50°C
	45.0 - 55.0mV
	
	Y: ±2.5%
	
	
	26

	MAX-16 *
	M
	0.6 - 1.75
	0-100%
	+/- 1%
	< 15 sec
	10 - 51°C
	-20 - 60°C
	8.5 - 15.0mV
	
	
	
	
	100

	MAX-17
	M
	0.6 - 1.75
	0-100%
	+/- 1%
	< 5 sec
	0 - 45°C
	-20 - 60°C
	0.3 - 0.5µA
	
	Y: ±5%
	
	
	33

	MAX-17250 *
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAX-18 *
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAX-19 *
	M
	0.6 - 1.75
	0-100%
	+/- 1%
	< 10 sec
	0 - 40°C
	-20 - 60°C
	170 - 230µA
	0.1
	
	
	
	16

	MAX-22CC *
	M
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 5 sec
	0 - 50°C
	-20 - 60°C
	12.5 - 16.5mV
	
	Y: ±3.5%
	
	
	33

	MAX-250 *
	M/D
	
	0-100%
	
	< 15 sec
	5 - 40°C
	-15 - 50°C
	10.0 - 15.5mV
	
	Y: ±3%
	
	
	60

	MAX-250E *
	M/D
	
	0-100%
	
	< 15 sec
	5 - 40°C
	-15 - 50°C
	10.0 - 15.5mV
	
	Y: ±3%
	
	
	60

	MA-250ESF*
	M
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 5 sec
	0 - 50°C
	-20 - 60°C
	10.0 - 14.0mV
	
	Y: ±3.5%
	
	
	33

	(a).

Sensor
	(b).

App’
	©.

Pressure

(atm)
	(d).

Range
	(e).

Accuracy
	(f).

Response
	(g).

Operating Temp
	(h).

Storage

Temp
	(i).

Output

(STP)
	(j).

Load

(k)
	(k).

Temp 

Comp
	(l).

Shelf life

(month)
	(m).
Warranty
(month)
	(n).

Life

(month)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAX-50 *
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAX-J1 *
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAX-T4 *
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAXVTI122*
	N/S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R10DN 
	D
	0 – 1.3
	0-100%
	+/- 2%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	23.0 - 27.0mV
	6.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R10DS 
	D
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	23.0 - 27.0mV
	6.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R10DV 
	D
	0 - 1
	0-100%
	+/- 2%
	< 30 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	23.0 - 27.0mV
	6.0
	Y: ±5%
	24
	12
	18

	R13
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 2%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	0.3 - 0.5µA
	
	Y: ±5%
	24
	16
	12

	R15 
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 15 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	48.0 - 70.0µA
	0.6
	N: 2.5%/C
	24
	16
	36

	R17A 
	A
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	
	24
	36

	R17AH
	A
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	10.5 - 13.5mV
	10.0
	Y: ±5%
	
	24
	36

	R17D 
	D
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R17D 
	D
	0 - 2
	0-100%
	+/- 2%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R17MED 
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R17VAN
	D
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R21A 
	A
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	
	24
	36

	R22-2BUD
	D
	
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	8.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	
	24
	36

	R22A 
	A
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	
	24
	36

	R22AH
	A
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	10.5 - 13.5mV
	10.0
	Y: ±5%
	
	24
	36

	R22D 
	D
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R22D 
	D
	0 - 2
	0-100%
	+/- 2%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R22DHO 
	D
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	14.0 - 26.0mV
	3.2
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R22DN 
	D
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R22MED 
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	
	24
	36

	R23MED 
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 20 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	24.0 - 33.0µA
	0.6
	N: 2.5%/C
	
	24
	36

	R24MED 
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 2%
	< 10 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 17mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	24

	R24SIE
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 2%
	< 10 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	10.0 - 17mV
	10.0
	Y: NS
	24
	24
	

	R26MED
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 10 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	7.0 - 13.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	24

	R29IMED
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 15 sec
	5 - 40°C
	-15 - 50°C
	10.0 - 15.0mV
	1000
	Y: NS
	24
	24
	60

	R29MED 
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 15 sec
	5 - 40°C
	-15 - 50°C
	10.0 - 16.0mV
	1000
	Y: ±2%
	
	12
	60

	R30MED
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1.5%
	< 15 sec
	10 - 40°C
	-15 - 50°C
	8.0 - 12.0mV
	
	Y: NS
	
	12
	60

	R31MED
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 2%
	< 15 sec
	5 - 40 °C
	-15 - 50°C
	12.0 - 18.4mV
	
	Y: NS
	
	18
	66

	R32MED
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 2%
	< 15 sec
	5 - 40 °C
	-15 - 50°C
	12.0 - 18.4mV
	
	Y: NS
	
	18
	66

	R33D 
	D
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	23.0 - 27.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	(a).

Sensor
	(b).

App’
	©.

Pressure

(atm)
	(d).

Range
	(e).

Accuracy
	(f).

Response
	(g).

Operating Temp
	(h).

Storage

Temp
	(i).

Output

(STP)
	(j).

Load

(k)
	(k).

Temp 

Comp
	(l).

Shelf life

(month)
	(m).
Warranty
(month)
	(n).

Life

(month)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R33D 
	D
	0 - 2
	0-100%
	+/- 2%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	23.0 - 27.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R33D1 
	D
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	23.0 - 27.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R33D1 
	D
	0 - 2
	0-100%
	+/- 2%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	23.0 - 27.0mV
	10.0
	Y: ±5%
	24
	24
	36

	R33VAN *
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T1
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 30 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	160 – 240µA
	
	N: 2.5%/C
	24
	16
	18

	T2
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 30 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	160 – 240µA
	
	N: 2.5%/C
	24
	6
	DOA

	T3 *
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	16
	

	T4
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 2%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	0.2 - 0.6µA
	
	Y: ±5%
	12
	16
	6

	T5A
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 30 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	54.0 - 80.0µA
	
	N: 2.5%/C
	6
	12
	12

	T6 *
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	16
	

	T7
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 2%
	< 6 sec
	0 - 40°C
	0 - 50°C
	0.3 - 0.5µA
	
	Y: ±5%
	24
	12
	36

	UFO130-1 *
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 130 msec
	10 - 50°C
	0 - 50°C
	3.2 - 3.8V
	
	
	12
	6
	6

	UFO130-2 *
	M
	0 - 1
	0-100%
	+/- 1%
	< 130 msec
	15 - 40°C
	0 - 40°C
	3.0 - 3.8V
	
	
	
	24
	24


M = Medical.

D = Diving.

A = Auto.

I = Industrial.

NS = Not Stated.
* = Not all info available
[image: image1.png]