## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3597
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.04.2024 | OOA101-V | P 106301 | 11319 | 35 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106302 | 10910 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106303 | 11433 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106304 | 11478 | 18 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106305 | 11438 | 27 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106306 | 11439 | 28 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106307 | 11451 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106308 | 11057 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106309 | 11241 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106310 | 11561 | 17 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106311 | 11480 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106312 | 10946 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106313 | 11697 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106314 | 10882 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106315 | 11018 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106316 | 11187 | 25 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106317 | 11684 | 40 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106318 | 11472 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106319 | 11326 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106320 | 11210 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106321 | 11564 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106322 | 11330 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106323 | 11115 | 25 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106324 | 11191 | 19 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106325 | 11690 | 19 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106326 | 10765 | 24 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106327 | 11388 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106328 | 11426 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106329 | 11233 | 24 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106330 | 11230 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106331 | 11174 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106332 | 11077 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106333 | 11561 | 38 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106334 | 10945 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106335 | 11377 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106336 | 11489 | 19 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106337 | 11485 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106338 | 11355 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106339 | 11336 | 26 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106340 | 11513 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106341 | 11409 | 17 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106342 | 11492 | 19 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106343 | 11123 | 19 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106344 | 11206 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106345 | 11457 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106346 | 11274 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106347 | 11546 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106348 | 11233 | 37 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106349 | 11572 | 19 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106350 | 11452 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106351 | 11590 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106352 | 11389 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106353 | 11161 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106354 | 11317 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106355 | 11464 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106356 | 11447 | 25 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106357 | 11034 | 25 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106358 | 10841 | 26 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106359 | 11524 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106360 | 11372 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106361 | 11358 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106362 | 11352 | 38 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106363 | 10889 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106364 | 11723 | 19 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106365 | 11481 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106366 | 11375 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106367 | 11099 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106368 | 11320 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106369 | 11435 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106370 | 10960 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106371 | 11153 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106372 | 11159 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106373 | 11073 | 19 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106374 | 11391 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106375 | 11025 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106376 | 11095 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106377 | 10890 | 26 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106378 | 11137 | 37 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106379 | 11188 | 28 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106380 | 11346 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106381 | 11041 | 19 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106382 | 11553 | 28 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106383 | 10876 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106384 | 10883 | 24 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106385 | 10880 | 25 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106386 | 11089 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106387 | 11142 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106388 | 11167 | 24 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106389 | 11213 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106390 | 11271 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106391 | 10989 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106392 | 11229 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106393 | 10602 | 23 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106394 | 11289 | 38 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106395 | 10909 | 21 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106396 | 11363 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106397 | 11000 | 22 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106398 | 11212 | 20 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106399 | 11107 | 24 | +
29.04.2024 | OOA101-V | P 106400 | 11301 | 37 | +